## 肿瘤医院
中山大学肿瘤防治中心资产采购市场调研报价清单
公司名称： | [5 empty] | 质保时长： |  | 货期：
联系人、电话: | [5 empty] | 报价日期：
盖章：
注：请在下列产品的“单价报价”栏填入报价，其余空格不可改动，报价金额会自动生成。该报价需含设计费、运输费、安装费、售后服务费、税费等。
序号 | 资产名称 | 参考尺寸 (Wmm*Dmm*Hmm) | 单位 | 数量 | 单价报价(元) | 报价金额(元) | 材质说明及技术标准（参考） | 计算方式 | 响应品牌/型号 | 响应图片 | 参考图片
1 | 俯卧盆腔放疗定位系统 | 组合尺寸： 200×44×9cm | 套 | 4 |  | 0 | 1.材质：采用聚氨酯发泡制作，材质需柔软舒适，减少患者在长时间俯卧时的不适感，无金属部件，避免伪影的产生； 2.组合尺寸：200×44×9cm； 3.配置清单：俯卧盆腔一体垫、下肢延长垫、膝部固定垫各1件。 3.可配备真空负压垫使用，有助于稳定患者的体位，减少因体位移动而导致的放疗靶区偏移； 4.优化盆腔开孔、胸部避位、头枕设计，确保治疗精准、舒适。结构适配现有一体架和新设计的一体架。 | 按套计算
2 | 一体化固定架 | 200*61*26cm | 套 | 4 |  | 0 | 1.材质：主体碳纤维材质，配件ABS。 2.尺寸：2000 x 610 x 26mm。 3.射线透过率：6mv＞98%，承重：200kg。 4.一次成型，射线均匀性误差0.5%。 5.头部镂空设计，射线穿透更好，直接用于头部适形放疗。 6.支持真空垫和定位膜同时使用，可使用S型面膜、S型头肩膜、体膜、颈胸膜等定位膜，定位膜锁紧操作简单。 7.体部体宽方向有3挡调节，满足了更瘦及更胖体型患者的固定要求；体部5组滑块头脚方向可以实现3挡调节，靠上档位能满足体膜固定肩颈部位，靠下档位能固定患者腹部及盆腔，配有可拆卸腹膜分腿器。 8.可配预埋件真空袋固定，使用真空垫时可确保定位精度和摆位重复性。 9.体板底部有上下三组固定卡条槽，可与加速器和 CT 治疗床稳固连接，将体架更牢固地固定在治疗床面上，避免体板左右摆动。 10.可以兼容俯卧盆腔放疗定位系统。 | 按套计算
合计 | [5 empty] | 0