## 附件
附件 中山大学附属肿瘤医院
202317-病理科-包2-HE染色系统设备参数市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
包2-HE染色系统设备参数市场调研
序号 | 设备参数要求 （其中带★的项目为必须满足的参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | 仪器实现全程自动化完成从烤片、脱蜡、HE 染色、封片到干片全流程，无需人工干预；
2 | 模块化结构设计，须包含以下模块：染色前烤片模块、染色模块、封片前烤片模块、封片后烤片模块和封片模块等，具备可升级功能；
3 | ★仪器染色采用单独滴染方式，每张切片单独滴加新鲜试剂进行染色，且染色过程为加热恒温染色； 实现染色颜色对比明显，层次区分清晰，可以清晰观察平滑肌、胶原纤维和肌纤维等结构；突出亚细胞结构，能清晰观察核仁、纤毛和细胞间桥；
4 | ▲仪器提供针对不同的组织标本定制化染色方案，支持不少于400种染色方案；
5 | ▲可同时运行不少于10个玻片盘，一次性可加载不少于200张切片；
6 | ▲可实现随时添加待检切片；
7 | 仪器运行过程中试剂可实现随时添加与移除，不影响机器的运转状态；
8 | 可提供全套完整染色方案及试剂，且均有NMPA注册证；
9 | ▲染色试剂不含二甲苯、酒精；
10 | ★染色过程中无需用纯水；
11 | ★采用预涂胶的盖玻片，封片后无需干片，可直接阅片；
12 | ▲可读取射频识别技术（RFID）标签；
13 | 病理科HE染色机配置数量要求：越秀≥8台，黄埔≥3台；