## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202405-检验科-血气分析配套试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
血气分析配套试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 检测速度：≥20测试/小时。
2 | 测量参数：不低于15个，基础参数血气（pH、PCO2、PO2）、电解质（Na+、K+、Ca++、Cl-）、血氧（tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb、SO2%）不可缺，需包含Lac。
3 | ★试剂包：可选择多种大小试剂包，最少要有不大于200T的供选择，必须适配科室cobas b123血气分析仪使用。
4 | 电极：集成电极，可与试剂包分开。
5 | 样本管理：全自动封闭式进样口，进样针不外露，优先具自动防堵机制，可供全血和毛细管选择，提供室间质评所用的仪器匹配的毛细管。
6 | 试剂类型：即用型、严格符合院感要求。
7 | 试剂稳定性: 试剂有效期：≥3个月，常温保存，在机时间不低于38天。
8 | 定标方式：全自动液体定标，定标频率≥2小时。
9 | 结果溯源性：具备配套试剂、校准品和质控品，结果可溯源至IFCC，NIST等权威组织的参考系统。
10 | 项目选择功能: 具有常规检测多种组合选择。
11 | 样本选择：至少包括全血，质控品，水溶液。
12 | 质控品：支持第三方质控，优先考虑自动质控检测。
13 | 数据传输：支持连接医院LIS系统数据传输。
14 | 项目性能指标不低于中国卫生行业标准WS/T403-2012的要求；检测系统不精密度要求：以能力验证/室间质评评价界限作为允许总误差（TEa）,重复性精密度<1/4Tea, 中间（室内）精密度<1/3Tea。
15 | 检测项目参加卫生部室间质评实验室数排名前六，需独立分组。
16 | 维修服务:响应时间为接到报修后2小时以内。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。