## 恶性肿瘤特异性生长因子（TSGF）
附件 中山大学附属肿瘤医院
202408-检验科-体检中心生化试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
恶性肿瘤特异性生长因子（TSGF）试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 方法学：酶速率法。
2 | 线性范围：试剂(盒)的线性区间应覆盖：30-400U/mL。
3 | ★重复性：批内CV≤5%；批间CV≤7%。
4 | 抗干扰能力: 对测定结果无干扰的物质如胆红素、脂肪乳、血红蛋白等，浓度越高越好。
5 | ★有效期：2-8℃下保存不低于10个月。
6 | ★开瓶稳定性：不低于1个月。
7 | 适配科室目前现有罗氏Cobas702生化分析仪，试剂直接上机，不接受倒瓶。
8 | 具有配套校准品和质控品。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 同型半胱氨酸（HCY）
附件 中山大学附属肿瘤医院
202408-检验科-体检中心生化试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
同型半胱氨酸（HCY）检测试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 线性范围：在[3.0，50.0]μmol/L范围内；¦ r ¦≥0.995；[3.0，15.0] μmol/L范围内，线性绝对偏差应不超过±1.0 μmol/L；（15.0，50.0] μmol/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。
2 | 精密度：（重复性）变异系数CV≤5%,（批间差）变异系数CV≤10%； 准确度 相对偏差≤15%。
3 | 溯源性：校准品的值经量值传递获得，具有溯源性，具有配套校准品、质控品。
4 | ★适用性：适配科室目前现有罗氏Cobas702生化分析仪，试剂直接上机，不接受倒瓶。
5 | ★卫生部室间质评独立分组评价,组内用户大于100家。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 抗溶血性链球菌素O（抗O）
附件 中山大学附属肿瘤医院
202408-检验科-体检中心生化试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
抗溶血性链球菌素O（抗O）试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 方法学：胶乳增强免疫比浊法。
2 | 线性范围：50-500IU/ml。
3 | 精密度：批内≤10.0%；批间≤12.0%。
4 | 有效期：2-8℃，不低于18个月。
5 | ★开瓶稳定性：开瓶稳定性≥28天。
6 | 抗干扰能力: 对测定结果无干扰的物质如胆红素、脂肪乳、血红蛋白等，浓度越高越好。
7 | ★2023年室间质评独立分组实验室数：≥30家。
8 | ★适用性：适配科室现有的罗氏Cobas702生化分析仪。
9 | 具有配套校准品和质控品。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 类风湿因子（RF）
附件 中山大学附属肿瘤医院
202408-检验科-体检中心生化试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
类风湿因子（RF）试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 方法学：胶乳增强免疫比浊法
2 | 线性范围应覆盖：10-100IU/ml
3 | 精密度：批内≤10.0%；批间≤12.0%
4 | 有效期：2-8℃，不低于18个月。
5 | ★开瓶稳定性：开瓶稳定性≥28天。
6 | 抗干扰能力: 对测定结果无干扰的物质如胆红素、脂肪乳、血红蛋白等，浓度越高越好。
7 | ★2023年室间质评独立分组实验室数：≥30家。
8 | ★适用性：适配科室现有的罗氏Cobas702生化分析仪。
9 | 具有配套校准品和质控品。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp—PLA2）
附件 中山大学附属肿瘤医院
202408-检验科-体检中心生化试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp—PLA2）检测试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 线性范围：在[50, 1600]U/L的范围内，线性相关系数r≥0.990。测试活性在[50，718]U/L时，绝对偏差不超过±70U/L；测试活性在(718，1600]U/L时，相对偏差不超过±10%。
2 | 精密度：（重复性）变异系数CV≤5%,（批间差）变异系数CV≤5%； 准确度 相对偏差≤10%。
3 | 溯源性：校准品的值经量值传递获得，具有溯源性，具有配套校准品、质控品。
4 | ★适用性：适配科室目前现有罗氏Cobas702生化分析仪，试剂直接上机，不接受倒瓶。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。