## 设备参数
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包1
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202414-检验科-生化试剂-包1-设备技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★ 生化分析仪器综合总测试速度≥4900 测试/小时，其中纯化学比色法速度≥4000 测试/小时。单模块比色法速度≥2000测试/小时，单模块电解质模块速度≥900测试/小时。模块组合式分析方式结构设置,具有可扩展性，可根据实验室发展要求进行在线扩展，能降低用户的后续投入。
2 | 分析方法≥20 种，包括1点终点法、二点速率法、二点终点法、三点法、速率 A 和速率 B 等，并且具有前区检测功能，可直接对血液、尿液等多种标本进行分析。
3 | 同时分析项目数：≥140项（含 ISE（K、Na、Cl）单元）。试剂位≥140 个，可全部由用户自定义。自动检测和消除标本血清干扰指数（溶血、脂血、黄疸）。
4 | 采用双轨道式进样方式，1次性可同时进样≥300 个样品，急诊标本使用专用轨道输送，保证急诊样品优先检测。
5 | 每个测试最小样品用量≤1.2ul，样品加样精度≤0.1ul 步进。试剂量：最小用量低至 20ul/试剂，步进 1ul，最终反应液量低至 80ul/测试。
6 | 微量样品可设置检测项目的优先顺序，样本可设置自动复查，样本复测稀释倍数（1：3，1；5，1：10，1：20，1：50）可选，仪器可设置自动开机。
7 | 具有同一项目多测试反应曲线在同一画面显示。具备有前带限检测参数，避免抗原过剩导致的阳性检测结果，无需额外试剂，节约成本
8 | 恒温系统采用循环水浴恒温方式，无需添加恒温液体，恒温精度达 37±0.1°C 。分光系统：采用先进的无相差凹面蚀刻光栅，吸光度为 0～ 3.0Abs 。波长范围： 340～800nm（≥12 个波长），可同时使用单、双波长测光。
9 | ★搅拌方式：非接触性超声波搅拌，避免样本间交叉污染。样品吸样检堵：硬件实现检堵功能。
10 | ★可延续保证2023年广东省医保肝功集采带量采购项目协议量正常使用，报名供应商提供的检测系统设备须与本院肝功集采项目（① 日本和光：总胆红素、直接胆红素、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、γ-谷氨酰转移酶、胆碱酯酶、乳酸脱氢酶、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白；②四川迈克：总胆汁酸、碱性磷酸酶；③ 上海科华：总蛋白、白蛋白，总胆固醇，甘油三酯）配套认证使用，以保证检验科生化项目质量体系的正常运转。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 试剂参数
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包1
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202414-检验科-生化试剂-包1-试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 系统化设计：试剂厂家必须能提供配套的试剂、定标物、质控品；能提供所有检测试剂的具有国际/国内权威机构或公认机构的可溯源性文件及不确定度,可溯源至国际参考物质和参考方法，试剂、校准物和质控物获得注册证。
2 | ★所投产品必须全覆盖如下要求的所有检测项目,且须满足自动生化分析仪的原厂或配套试剂： 钾、钠、氯、钙、镁、无机磷、二氧化碳、尿素、尿酸、肌酐、肌酸激酶、葡萄糖、C反应蛋白、胱抑素C、载脂蛋白A1、载脂蛋白B
3 | 使用试剂项目性能指标要求：①CRP，线性范围：血清在[0.1～35mg/dL]区间内，线性回归的相关系数r≥0.990；有效期≧15个月；②肌酐：线性：血清在[7.07～8840umol/L]区间内，线性回归的相关系数r≥0.995；有效期≧20个月；③肌酸激酶：线性范围：血清在[6～3000U/L]区间内，线性回归的相关系数r≥0.990；④尿酸：线性范围：（0.077714-55.51）mmol/L内，相关系数r≥0.995；有效期≧20个月。
4 | 项目性能指标不低于中国卫生行业标准WS/T403-2012的要求：以能力验证/室间质评评价界限作为允许总误差（TEa）,重复性精密度<1/4Tea, 中间（室内）精密度<1/3Tea
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。