## APOA1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包2
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
APOA1技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 方法学：免疫比浊法。
2 | 线性范围：试剂(盒)的线性区间应覆盖[0.20-2.50]g/L。
3 | 重复性（精密度）：批内变异系数CV（%）≤5%，批间变异系数CV（%）≤6%。
4 | 抗干扰能力: 对测定结果无干扰的物质如胆红素、脂肪乳、血红蛋白等，浓度越高越好。
5 | 有效期：≥18个月，开瓶稳定性：2-8℃，稳定≥18天。
6 | 准确度：相对偏差≤10%。
7 | 溯源性：试剂厂家必须能提供配套的试剂、定标物、质控品;能提供所有检测试剂的具有国际/国内权威机构或公认机构的可溯源性文件及不确定度,试剂、校准物和质控物获得注册证。
8 | ★卫生部室间质评独立分组评价。
9 | ★适用性：适配科室目前现有罗氏Cobas702生化分析仪，试剂直接上机，不接受倒瓶，不可占用生化分析仪开放通道，不需修改定标参数。
10 | ★适用包装：规格单瓶试剂测试量≥500测试。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## APOB
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包2
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
APOB技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 方法学：免疫比浊法。
2 | 线性范围：试剂(盒)的线性区间应覆盖[0.20-2.00]g/L。
3 | 重复性（精密度）：批内变异系数CV（%）≤5%，批间变异系数CV（%）≤6%。
4 | 抗干扰能力: 对测定结果无干扰的物质如胆红素、脂肪乳、血红蛋白等，浓度越高越好。
5 | 有效期：≥18个月，开瓶稳定性：2-8℃，稳定≥18天。
6 | 准确度：相对偏差≤10%。
7 | 溯源性：试剂厂家必须能提供配套的试剂、定标物、质控品;能提供所有检测试剂的具有国际/国内权威机构或公认机构的可溯源性文件及不确定度,试剂、校准物和质控物获得注册证。
8 | ★卫生部室间质评独立分组评价。
9 | ★适用性：适配科室目前现有罗氏Cobas702生化分析仪，试剂直接上机，不接受倒瓶，不可占用生化分析仪开放通道，不需修改定标参数。
10 | ★适用包装：规格单瓶试剂测试量≥500测试。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## B2MG
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包2
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
B2MG技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 方法学：胶乳增强免疫比浊法。
2 | ★用于定量检测血清或尿中B2MG的浓度。
3 | 线性范围：0.2-18mg/L。
4 | 精密度：批内 CV≤5.0%；批间 CV≤6.0%。
5 | 准确度：相对偏差≤10%。
6 | 有效期：≥18个月，开瓶稳定性：2-8℃，稳定≥28天。
7 | 溯源性：试剂厂家必须能提供配套的试剂、定标物、质控品;能提供所有检测试剂的具有国际/国内权威机构或公认机构的可溯源性文件及不确定度,试剂、校准物和质控物获得注册证。
8 | ★卫生部室间质评独立分组评价。
9 | ★适用性：适配科室目前现有罗氏Cobas702生化分析仪，试剂直接上机，不接受倒瓶，不可占用生化分析仪开放通道，不需修改定标参数。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## CYSC
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包2
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
CYSC技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 方法学：胶乳免疫比浊法。
2 | 线性范围：试剂盒线性应覆盖［0.20-7.50］mg/L。
3 | 重复性：批内 CV≤5.0%；批间 CV≤6.0%。
4 | 抗干扰能力: 对测定结果无干扰的物质如胆红素、脂肪乳、血红蛋白等，浓度越高越好。
5 | 准确度：相对偏差≤10%。
6 | 有效期：≥18个月，开瓶稳定性：2-8℃，稳定≥28天。
7 | 溯源性：试剂厂家必须能提供配套的试剂、定标物、质控品;能提供所有检测试剂的具有国际/国内权威机构或公认机构的可溯源性文件及不确定度,试剂、校准物和质控物获得注册证。
8 | ★卫生部室间质评独立分组评价。
9 | ★适用性：适配科室目前现有罗氏Cobas702生化分析仪，试剂直接上机，不接受倒瓶，不可占用生化分析仪开放通道，不需修改定标参数。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## SAA
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包2
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
SAA技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 方法学：胶乳增强免疫比浊法。
2 | ★线性范围：5-350 mg/L。
3 | 精密度：批内 CV≤5.0%；批间 CV≤7.0%。
4 | 准确度：相对偏差≤10%。
5 | 抗干扰能力: 对测定结果无干扰的物质如胆红素、脂肪乳、血红蛋白等，浓度越高越好。
6 | 有效期：≥18个月；开瓶稳定性：2-8℃，稳定≥20天。
7 | 溯源性：试剂厂家必须能提供配套的试剂、定标物、质控品;能提供所有检测试剂的具有国际/国内权威机构或公认机构的可溯源性文件及不确定度,试剂、校准物和质控物获得注册证。
8 | ★卫生部室间质评独立分组评价。
9 | ★适用性：适配科室目前现有罗氏Cobas702生化分析仪，试剂直接上机，不接受倒瓶，不可占用生化分析仪开放通道，不需修改定标参数。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## CKMB
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包2
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
CKMB技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★检测的方法学为胶乳免疫比浊法,适用于全自动生化分析仪的CKMB质量测定。
2 | ★卫生部室间质评独立分组评价，室间质评用户数量排前五。
3 | 试剂性能指标精密度应达到：批内CV≤4.0%、批间差≤6.0%。
4 | 准确度：相对偏差≤10%。
5 | ★ 该试剂线性范围上限≧ 180 ng/mL，试剂准确度对比进口发光检测，线性相关系数R≧0.99。
6 | 抗干扰能力: 对测定结果无干扰的物质如胆红素、脂肪乳、血红蛋白等，浓度越高越好。
7 | 在2℃～8℃密封避光保存有效期应达到12个月，开瓶2℃～8℃避光保存的稳定性应达到28天。
8 | 溯源性：试剂厂家必须能提供配套的试剂、定标物、质控品;能提供所有检测试剂的具有国际/国内权威机构或公认机构的可溯源性文件及不确定度,试剂、校准物和质控物获得注册证。具有CE或FDA认证。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## CRE
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包2
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
CRE技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★用于定量检测血清血浆或尿中肌酐的浓度。
2 | 试剂空白吸光度：试剂空白吸光度差值（ΔA）≤0.015。
3 | 分析灵敏度：肌酐10mg/dl时，吸光度差值（ΔA）在0.15～0.27范围之内。
4 | 准确度：相对偏差≤6%。
5 | 重复性（精密度）：批内变异系数CV（%）≤3%，批间变异系数CV（%）≤4%。
6 | 线性：37℃时，线性范围0.05～160mg/dl，判定标准：r≧0.99。
7 | 有效期≥12个月，试剂开瓶稳定性：开封后2～10℃条件下可稳定≥30天。
8 | ★有适用于罗氏Cobas702生化分析仪专用包装，不可占用现有生化分析仪开放通道，不更改项目参数或者非专用包装试剂R1和R2为独立包装，能根据库存的匹配度需求，可单独购买R1或R2。
9 | 溯源性：试剂厂家必须能提供配套的试剂、定标物;能提供所有检测试剂的具有国际/国内权威机构或公认机构的可溯源性文件及不确定度,试剂、校准物获得注册证。
10 | ★卫生部室间质评独立分组评价。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## CRP
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包2
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
CRP技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 方法学：免疫比浊法。
2 | 试剂空白吸光度：试剂空白吸光度差值（ΔA）≤0.015。
3 | 分析灵敏度：C反应蛋白1mg/dl时，吸光度差值（ΔA）在0.02～0.20范围之内。
4 | 准确度：相对偏差≤10%。
5 | 重复性（精密度）：批内变异系数CV（%）≤5%，批间变异系数CV（%）≤6%。
6 | ★线性：37℃时，线性范围0.01～42mg/dl，判定标准：r≥0.99。
7 | 有效期≥12个月，试剂开瓶稳定性：开封后2～10℃条件下可稳定≥30天。
8 | ★有适用于罗氏Cobas702生化分析仪专用包装，不可占用现有生化分析仪开放通道，不更改项目参数或者非专用包装试剂R1和R2为独立包装，能根据库存的匹配度需求，可单独购买R1或R2。
9 | ★卫生部室间质评独立分组评价。
10 | 溯源性：试剂厂家必须能提供配套的试剂、定标物;能提供所有检测试剂的具有国际/国内权威机构或公认机构的可溯源性文件及不确定度,试剂、校准物获得注册证。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## RBP
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包2
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
RBP技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 试剂空白吸光度：在550-600nm主波长处测定试剂空白吸光度，应≤1.0。
2 | 分析灵敏度：血清测试时：测试50.0mg/L的样品时，吸光度差值（ΔA）应≥0.05；最低检测限：小于1.0 mg/L。
3 | 准确度：相对偏差≤10%。
4 | 重复性（精密度）：批内CV（%）≤5%，批间CV（%）≤6%。
5 | 线性：线性区间应覆盖[2，140]mg/L，线性回归的相关系数r应不低于0.99。
6 | 分析灵敏度：最低检测限：小于1.0 mg/L。
7 | 有效期≥12个月，试剂开瓶稳定性：开封后2～10℃条件下可稳定≥28天。
8 | ★有适用于罗氏Cobas702专用包装。
9 | ★卫生部室间质评独立分组评价。
10 | 溯源性：校准品的值经量值传递获得，具有溯源性。具有配套校准、质控品。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## IMA
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包2
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
IMA技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 试剂空白吸光度：波长 510nm，光径 10mm，测得试剂吸光度值A≥0.6。
2 | 分析灵敏度：浓度为 70U/mL 时，吸光度变化值ΔA≥0.15。
3 | 准确度：相对偏差≤10%。
4 | 精密度：批内 CV≤5.0%；批间 CV≤7.0%。
5 | 线性范围：线性区间应覆盖40～120 U/mL，判定依据：r≥0.990。
6 | 抗干扰能力: 对测定结果无干扰的物质如胆红素、脂肪乳、血红蛋白等，浓度越高越好。
7 | 有效期：≥12个月，开瓶稳定性：2-8℃，稳定≥7天。
8 | 溯源性：校准品的值经量值传递获得，具有溯源性，具有配套校准品、质控品。
9 | ★适用性：适配科室目前现有罗氏Cobas702生化分析仪，试剂直接上机，不接受倒瓶，不可占用生化分析仪开放通道，不需修改定标参数。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## H-FABP
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包2
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
H-FABP技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 试剂空白吸光度：波长 700nm，光径 10mm，测得试剂吸光度值A≤1.5。
2 | 灵敏度：浓度为 80ng/mL 时，吸光度变化值（△A）≥0.05。
3 | 精密度：批内 CV≤5.0%；批间 CV≤7.0%。
4 | 准确度：相对偏差≤10%。
5 | 线性范围：2.5～160ng/mL，判定依据：r≥0.990。
6 | 抗干扰能力: 对测定结果无干扰的物质如胆红素、脂肪乳、血红蛋白等，浓度越高越好。
7 | 有效期：≥12个月，开瓶稳定性：2-8℃，稳定≥7天。
8 | 溯源性：校准品的值经量值传递获得，具有溯源性，具有配套校准品、质控品。
9 | ★适用性：适配科室目前现有罗氏Cobas702生化分析仪，试剂直接上机，不接受倒瓶，不可占用生化分析仪开放通道，不需修改定标参数。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。