- 有关说明：

- 响应供应商须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。

- 采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致响应无效。

(三)采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 项目基本概况：

中山大学附属肿瘤医院黄埔院区位于黄埔区中新知识城开阳五路1号，主要分为1号楼、2号楼，总建筑面积约10.4万平方米。黄埔院区轨道物流系统品牌为“美国特力”，共有39个轨道物流站点，58辆智能小车。

- 服务范围：负责黄埔院区轨道物流系统(美国特力)39个轨道物流站点、58辆智能小车、轨道、电源等维护、保养服务维护、修理、配件更换、清洗等工作。

- 服务要求：供应商应当根据本项目维保工作内容及要求开展工作。

- 服务时间（履行期限）： 自合同签订之日起3年。

- 服务标准：按照采购文件规定、响应文件承诺及合同约定的内容提供服务。

- 采购项目一览表

| 采购标的 | 数量 | 预算金额 （人民币 元） | 最高限价 （人民币 元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄埔院区轨道物流系统维保服务 | 1项 | 2000000 | 2000000 | 其他未列明行业 |

- 承包方式

本项目采用全包维护保养责任方式，成交供应商对本项目范围内的设备、系统等进行维保，本项目维保涉及的全部更换零部件、材料等皆在本次维保服务需求范围，成交供应商按采购人要求负责实施采购更换、安装、调试等完成维保的一切工作。

- 维保工作内容及要求

5.1 本项目常驻维保技术人员应符合以下要求：

★①不少于1名；

★②具有特种作业操作证（电工证）；

③具有物流轨道系统培训合格服务等相关类资质证书（不限于企业、协会等相关机构颁发）；

④具备轨道物流系统3年或以上维保工作经验（经验年限为获得前款资格证书时间起算）

⑤不具备相应维修、操作资格证件的人员，不得参与设备的维修、操作等工作。

- ▲5.2 确保工作日正常上班时间（8:00—17:00）至少1名运维人员在岗，非正常上班时间24小时响应。驻场人员须服从医院管理与安排，排班时间可由采购人根据实际情况调整。

- 5.3 成交供应商接到故障通知后，正常上班时间应10分钟内到达现场处理，非上班时间40分钟内到达现场处理。一般故障2个小时内排除，发生特殊故障或者涉及安全事故，一般情况要求在48小时内排除故障，若48小时内不能排除故障，成交供应商应提供应急方案，并在24小时内向采购人反映情况作书面说明。如果由于成交供应商自身原因疏忽导致采购人造成损失，成交供应商应承担相应的经济赔偿责任。

- ▲5.4 成交供应商应每月向采购人递交月度维保资料：设备维修记录表、设备清洗消毒记录表、设备检查记录表、上班考勤记录表。维保资料经采购人复核无误后进行电子存档。

5.5 合同签订后，成交供应商在进场后一个月内完成轨道物流系统全面检查，并出具维保报告。

5.6 成交供应商应根据轨道物流系统的维护保养要求，制定年度、季度、月度的维护保养及清洁计划，做好日常维护保养记录；建立设备运行档案，建立设备故障台账，详细记录故障原因及维修过程，以备检查。

5.7 成交供应商应定期开展使用科室培训工作，每个使用站点每年不少于三次培训，并形成培训记录文件，由采购人复核无误后进行电子存档；培训工作应接受采购人不定期检查并进行整改，培训工作产生的费用由成交供应商承担。

5.8 成交供应商应根据国家相关的法律法规、医院制度等相关文件制定年度应急演练计划，每年度组织不少于2次应急演练，不断提升运维服务质量，提升应急能力。在采购人有应急需求时，成交供应商应无条件配合。

5.9 驻场人员应遵守医院的各项规章制度，服从主管科室安排，积极主动配合工作，不得无故脱岗，因脱岗造成故障无法及时维修，或者造成不良影响按违约处理。

5.11 成交供应商应在不影响医院正常工作的情况下进行维修保养工作（如利用用餐时间或晚上休息时间等），应做到文明施工，做好清洁完工后的现场清理工作，做好安全防护措施，为实际操作人员购买相应的保险。并增加一台清洁小车配合做好轨道的清洁工作。

5.12 成交供应商在维保过程中，若发现对设备运行不利的隐患，应及时书面通知采购人，并提出消除隐患方案。

5.13 成交供应商完成保养工作后，应做好相关的维保记录，并得到使用科室的签名确认。

5.14 成交供应商在维保过程中必须严格按照安全规程进行操作，注意设备安全和人身安全，未经采购人同意，不准操作本合同以外设备，未经采购人同意不准在驻场工作区域内动火、电焊等操作，成交供应商违章操作所引起的一切后果及经济损失应由成交供应商承担责任及进行赔偿。

▲5.15 成交供应商应准备常用易损零配件，更换零配件应优先选择原品牌、原规格型号，如果确需更换其他品牌需要供货方提供质量保证，且符合原系统的技术参数。成交供应商将负责不定期对系统的软件进行维护、升级等（系统Bug修复或系统标准功能的发布等）

▲5.16 采购人每3个月对成交供应商进行考核，并按考核约定执行，详见《附件三、轨道物流系统维护保养考核评分表》。

5.17 维护保养系统运行中注意安全操作，避免小车运行来往误伤，攀爬维护要安全小心。不能在小车运行下方操作，要与小车运行轨迹保持安全距离，避免小车失控滑落碰伤、砸伤。

5.18若发生疾控疫情，成交供应商需要具备在疫情常态化下的服务保障能力和经验，保证黄埔院区轨道物流的正常运行，承诺能为本项目提供完善的防疫状态下的服务保障，不另外计取维保费用。

5.19成交供应商对本项目相关的安全问题，负全责。成交供应商有长期实施的劳动安全教育管理体系，对技术人员的安全生产教育及技能培训管理完善、规范、全面，能为本项目服务提供完善的管理和保障。

5.20成交供应商在维保服务期内，每年需提供设备厂家，或检验检测机构（取得质量技术监督部门的资质认定）关于设备检测运行完好证明文件。

▲5.21成交供应商具有专业的技术服务团队，能专业提供轨道物流系统的维修、保养、清洗、消毒等服务工作。其中常驻维保工程师应专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务。相关人员应当稳定，服务期内不得随意更换，如因客观原因必须更换的，需提前5个工作日向采购人汇报，拟替换的人员，工作资质和经验不得低于被替换的人员。

5.22轨道物流系统维保计划

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站点 | 检查显示屏（触摸屏）是否完好、显像清晰，操作流畅 | 每月 |
|  |  | 清洁站点轨道 |  |
|  |  | 检查信号反馈 |  |
|  |  | 站点支架紧固 | 每季度 |
|  |  | 检查线路连接状况并加固 |  |
|  |  | 检查齿条磨损情况 |  |
| 二 | 小车 | 小车外观检查与清洁 | 每月 |
|  |  | 检查磁感应装置、拨动开关灵敏状况 |  |
|  |  | 检查电刷、运行轮和侧轮磨损情况 |  |
|  |  | 检查刹车片 | 每季度 |
|  |  | 清洁马达 |  |
|  |  | 检查各部件端口的线路状况 |  |
|  |  | 检查齿轮箱 | 每年 |
|  |  | 尼龙套和紧固套检修 |  |
| 三 | 换轨器 | 清洁托盘并校准 | 每月 |
|  |  | 检查停车装置、安全挡板、马达拨动开关状态 |  |
|  |  | 检查、紧固盖板螺丝 |  |
|  |  | 检查传感器通讯线信号状况 |  |
|  |  | 硬件紧固 | 每季度 |
|  |  | 连接线路检测 |  |
|  |  | 第三轨清洁 |  |
|  |  | 托盘位移检测 |  |
| 四 | 轨道设备 | 弯轨情况与弯道停车装置检查 | 每季度 |
|  |  | 检查防风门 |  |
|  |  | 检查防火门 |  |
|  |  | 检查齿条磨损情况 | 每半年 |
|  |  | 轨道连接状况检查及紧固 |  |
| 五 | 系统 | 中控系统程序备份 | 每月 |
|  |  | 回访各使用科室，了解使用中的问题，为不熟悉操作的科室人员提供培训服务 |  |
|  |  | 向用户管理部门报送本月系统使用情况及维护保养情况 |  |

- 结算及付款方式

维保费用每3个月结算一次，每期工作完成后的5天内，成交供应商向采购人递交发票，采购人收到资料确认后根据成交供应商的考核评分情况在20日内付款。若成交供应商延迟递交上述相关资料，则采购人付款时间相应顺延。如果成交供应商有违约金及罚款，扣减违约金及罚款后再支付。

- 七、履约担保

7.1 为保证合同履行，本合同成交供应商需提供履约担保，履约担保收取的金额为50000元。成交供应商需在本合同签订后15日内交至甲方，逾期不交的，采购人有权终止合同，全部损失由成交供应商负责。

7.2 履约担保的时间：双方合同签定之日起至合同范围内全部工作完成或达到合同结束条件；

7.3 出具履约担保的方式可以为：银行转账或履约保函。

7.4 担保有效期、内容和责任等事项的约定：履约担保有效期直到本合同全部工作完成或达到合同结束条件为止；如果成交供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约担保的金额中得到补偿，不足补偿部分，采购人可以另行主张。

7.5履约担保于有效期截止后30天内一次性无息退还成交供应商。

- 八、其他要求

8.1 按国家、省、市有关法规文件规定，负责做好员工的计划生育、各种保险、安全等管理工作。如因管理不善出现违法违规事件，由成交供应商负全责，若给采购人或现场管理单位及第三方造成损失，成交供应商应负责按额赔偿。

8.2成交供应商需自行配置本维护项目服务所需设备设施及专业工具等。

附件-1：报价表

附件-2：轨道物流系统维保设备清单

附件-3：轨道物流系统维保服务考核评分表

附件-1：报价表

| 黄埔院区轨道物流系统维保服务项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保项目内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 元/年 | 3年维保金额（元） | 说明 |
| 1 | 黄埔院区轨道物流系统维保服务 | 单轨站 | 个 | 35 |  |  | 1、按照采购需求、合同的要求，完成轨道物流全部设备设施维护保养过程所产生的费用。主要设备情况详见附件二《轨道物流系统维保设备清单》。 2、含驻场人员薪资、住宿成本、工作服及其他支出，维保服务所需要的材料、耗材、机具、设备费用，资料打印、应急服务、交通费用，企业管理费、项目利润等完成维保服务所需要的全部费用。 3、控制设备硬件维保、维修或更换，软件系统的更新、问题消除的费用。必要时应提供远程技术服务或技术人员现场服务的费用。 4、包含后台技术服务支持，必要情况下技术人员现场技术服务的费用。 |
| 2 |  | 双轨站 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 |  | 换轨器 | 个 | 36 |  |  |  |
| 4 |  | 智能小车 | 台 | 58 |  |  |  |
| 5 |  | 内置水平装置 | 个 | 78 |  |  |  |
| 6 |  | 电源 | 个 | 37 |  |  |  |
| 7 |  | 通讯器 | 个 | 102 |  |  |  |
| 8 |  | 防火窗 | 套 | 54 |  |  |  |
| 9 |  | 防风窗 | 套 | 19 |  |  |  |
| 10 |  | 轨道物流系统其他设备硬件（轨道、线路等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 中央电脑集成系统控制设备及软件等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 项目总金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、由成交供应商为采购人所使用轨道物流系统提供维护、保养技术服务，服务模式为全包，即成交供应商派人常驻现场进行维护保养，包维护、包保养、包易损件、包损坏设备维修或更换，保证设备正常使用。 2、现场驻场人员无法解决的技术问题，应由服务公司提供后台技术服务支持，必要情况下技术人员到现场提供技术服务。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件-2：轨道物流系统维保设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央电脑集成系统控制软件 | Teledynamics | TE3 | 美国 | 1套 |
| 轨道小车 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能小车 | Teledynamics | M-2400 | 美国 | 58台 |
| 2 | 内置水平装置 | Teledynamics | PIVOT | 美国 | 78个 |
| 轨道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平直轨 | Teledynamics | TRHR3 | 美国 | 996米 |
| 2 | 垂直直轨 | Teledynamics | TRHR3 | 美国 | 284米 |
| 3 | 水平弯轨 | Teledynamics | CV3 | 美国 | 106套 |
| 4 | 垂直弯轨 | Teledynamics | BD3 | 美国 | 116套 |
| 5 | 中央停车库 | Teledynamics | SG3-40 | 美国 | 4套 |
| 6 | 断电器 | Teledynamics | PB3 | 美国 | 64个 |
| 站点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单轨站 | Teledynamics | ST3-R | 美国 | 35套 |
| 2 | 双轨站 | Teledynamics | ST3-M | 美国 | 4套 |
| 换轨器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 换轨器(二位) | Teledynamics | 2P | 美国 | 15套 |
| 2 | 换轨器(三位) | Teledynamics | 3P | 美国 | 7套 |
| 3 | 换轨器(四位) | Teledynamics | 4P | 美国 | 14套 |
| 电源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直流电源 | Teledynamics | PS3 | 美国 | 32个 |
| 2 | 主电源 | Teledynamics | ACW3 | 美国 | 1个 |
| 3 | 附属电源 | Teledynamics | ACW3 | 美国 | 4个 |
| 线路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯线 | Teledynamics | DCW3 | 美国 | 10卷 |
| 2 | 专用电缆 | Teledynamics | ACW3 | 美国 | 5卷 |
| 3 | 专用电缆 | Teledynamics | CDW3 | 美国 | 2卷 |
| 通讯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯器 | Teledynamics | 6001415 | 美国 | 102个 |
| 防火/防风装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火窗 | Teledynamics 授权 | FD-S/FD-D | 中国 | 54套 |
| 2 | 防风窗 | Teledynamics 授权 | AB-S/AB-D | 中国 | 19个 |

- 附件-3：轨道物流系统维保服务考核评分表

| 轨道物流系统维保服务考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目及分值 | 考核内容及标准 |  | 扣分 | 备注（可重复扣分） |
| 1 | 人员管理（25分） | 驻场人员需要服从院方管理规定考勤，不得出现迟到，旷班，早退行为。 |  |  | 未按要求执行，每发生一次扣5分 |
|  |  | 工作人员应该着装整齐、仪表端庄，按规范着装、穿戴及正确使用材料及工器具。 |  |  | 未按要求执行，每发生一次扣5分 |
|  |  | 认真执行岗位职责，严格遵守国家法律法规、医院及各部门规章制度、操作规程及流程，不得在工作场所大声喧哗，影响医院正常工作。 |  |  | 未按要求执行，每发生一次扣5分 |
|  |  | 服从院方的监督、管理和指导，上班期间不得从事与维保服务无关的事情。 |  |  | 未按要求执行，每发生一次扣5分 |
| 2 | 工作响应（10分） | 在上班期间及时响应院方轨道维保服务需求，当使用科室提出需要帮助，应及时处理问题。下班期间若院方轨道系统发生故障应按合同相关条款及时处理问题，保证院方轨道物流系统正常运行。 |  |  | 未按要求执行，每发生一次扣10分 |
| 3 | 维保工作（40分） | 按院方要求对轨道物流系统定期进行巡查检修，保证轨道物流系统正常运行。 |  |  | 未按要求执行，每发生一次扣10分 |
|  |  | 按院方要求递交相关维保资料，接受院方对维保资料的不定期检查。 |  |  | 未按要求执行，每发生一次扣5分 |
|  |  | 按院方要求对轨道物流系统定期进行保养、清洗、消毒等服务工作。 |  |  | 未按要求执行，每发生一次扣10分 |
|  |  | 未经院方同意，不准操作本合同以外设备，期间发生动火作业需要告知院方，不得私自进行施工作业，按院内施工相关规定实施。 |  |  | 未按要求执行，每发生一次扣10分 |
| 4 | 应急抢修（15分） | 接到故障通知后，正常上班时间应10分钟内到达现场处理，非上班时间45分钟内达现场处理。一般故障2个小时内排除，发生特殊故障时或者涉及安全事故，一般情况要求在48小时内排除故障并在24小时内向院方反映情况做书面登记说明。 |  |  | 未按要求执行，每发生一次扣10分 |
| 5 | 其他服务（10分） | 需要积极配合院方各项院内外检查，按院方要求参加工作例会，学习会议。 |  |  | 未按要求执行，每发生一次扣10分 |
| 考核评定（考核总分达90分（含90分）以上为合格） |  |  |  |  | 合格/不合格 |
| 考核人： |  |  | 考核部门： |  |  |
| 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 考核说明： 1、本合同按此规则，每3个月进行考核打分。 2、扣分标准：以上考核总分为100分制，按分数区间进行考核扣罚。考核总分90分（含）以上，不做扣罚；考核总分90分以下，每扣除1分，扣罚500元。连续2次或一年内累计4次考评分数小于75分，采购人有权终止合同。 （为免歧义，对上述考核规则举例说明：若当期得分94分，则不做扣罚；若当期得分89分，则扣罚500元。 3、考核从合同生效之日开始。 |  |  |  |  |  |