## 设备整体要求
附件 中山大学肿瘤防治中心
202603-检验科-血液分析流水线及配套试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
血液分析流水线及配套试剂参数响应表
设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
符号说明：▲为重点参数，★为不可偏离参数
一、全自动整体化血液分析流水线
1、全自动整体化血液分析流水线基本要求
▲1.1 全自动整体化血液分析流水线至少由三台全自动血液体液分析仪、一台全自动推片染片机、一台全自动细胞形态学分析仪通过轨道连接组成。
▲1.2 系统扩展性：可根据实验室需求，通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等。
▲1.3 流水线需配备智慧检验系统，配套软件支持审核规则：所投仪器的配套软件应支持基于自定义审核规则对检测结果进行初步判读，初步判定结果需可对接并传输至 LIS 系统以实现自动审核，同时须提供自动审核功能在多家医院成功应用的相关证明材料。
▲1.4 提供的仪器型号在用医院的自动审核通过率需≥50%，且配备智慧审核系统，支持依据复检规则自主复检、自主推片及出具复检评价。
1.5 自主自动阅片机应搭载自主学习模块，支持基于临床检测样本数据的自我迭代，能自动优化图像识别阈值、判读标准及复检规则，提升阅片精准度与效率。
1.6 场地安装：建议空间：长：5.8 米，宽：1.6 米。
2、各功能模块基本功能及要求
2.1 全自动血液体液分析仪：
2.1.1 检测原理：半导体激光流式细胞技术、核酸荧光染色、电阻抗法等。
▲2.1.2 所提供的机型检测报告参数：≥39 项（不含研究参数）,包含有核红细胞和网织红细胞检测。另有直方图和散点图。
2.1.3 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥300 个样本/小时，CBC+DIFF+NRBC+RET≥60 个样本/小时(单机模块）。
▲2.1.4 试剂测试数可视化：仪器应具备试剂测试数量可视化功能，能精准显示每类试剂的总测试容量、已消耗测试次数或剩余可测试次数，满足实验室试剂管理需求。
▲2.1.5 仪器具有末梢血自动上样检测模式，含有预稀释功能，可使用稀释血上样，末梢血检测模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，可使用方便采血困难人群的血常规全参数检测。
▲2.1.6 仪器全自动连续进样和手动进样模式样本吸样量均≤90uL，方便采血困难人群的血常规全参数的自动检测。
2.1.7 仪器具有体液检测模式，无需额外试剂就能全自动对脑脊液、胸腹水、关节腔液等体液细胞进行计数和白细胞分类的功能。
2.1.8 具有低值白细胞检测模式，无需手工操作，能自动对低值白细胞进行准确计数，加大检测数量，提高检测精度，WBC≥4×109/L 时、CV 值≤3.0%，WBC＜4×109/L 时、CV 值≤5.0%，有利于放化疗病人的治疗监控。
▲2.1.9 具有低值血小板检测通道，无需手工操作，能对低值血小板进行准确计数，解决血小板低值时计数重复性差的问题。
▲2.1.10 具有三种且有质控和溯源保证的方法学进行血小板的计数，血小板计数结果（20～100）× 109/L时 CV≤5%，避免因假性降低带来不必要的输血风险和假性增高带来的术中出血风险。
2.1.11 检测线性范围（全血模式）：白细胞：0～440×109/L，红细胞：0～8.6×1012/L，血小板：0~ 5000×109/L，以满足异常标本的准确检测。
2.1.12 具有幼稚细胞检测解决方案，可准确检测造血干细胞（HPC）、未成熟粒细胞（IG）等，避免早期白血病的漏检，并可提供未成熟粒细胞的绝对值和百分比。
2.1.13 校准品、质控品：提供原厂配套的校准品、提供原厂配套的高、中、低 3 个水平质控品。
2.1.14 具有自动复检功能，由客户自由设定复检规则，并可自动增加复检项目，避免漏检的发生，完善管理流程。
2.1.15 提供浓缩试剂管理系统，可使用浓缩稀释液以减少稀释液的更换频率，节省人力和仓储空间。
2.1.16 投标机型必须满足在广州市三甲医院装机用户不少于 10 家，以提供的用户名单为准。
▲2.1.17 必须提供 2025 年度任意一次参加国家卫生健康委临床检验中心质评结果(包括血常规、网织红细胞），其中科室现有开展血常规项目参加评审用户总数须排名前五(以国家卫生健康委临床检验中心官风网数据为准)
2.2 自动血涂片制备仪：
▲2.2.1 全自动推片染片机可与科室现有的全自动血液分析仪由自动传输轨道连接, 组成血液分析流水线，所有标本可由轨道自动传送，无需人工搬运。
▲2.2.2 全自动推片染片机为推片、染色一体化的机器，推片速度≥120 标本/小时。
▲2.2.3 具有微量血推片模式：样本量≤60uL，可以连续进样，无需等待。
▲2.2.4 全自动推片染片机可自动采样及自动点样，并根据标本所测得的红细胞压积（HCT）的数值自动选择推片的角度和速度。
2.2.5 全自动推片染片机可根据血液分析工作站的检测结果自动对阳性标本进行推片染片。
2.2.6 全自动推片染片机可根据血液分析工作站的检测结果自动对阳性标本进行推片染片。
2.2.7 全自动推片染片机能自动对标本推片染色、烘干， 并在玻片上打印标本条形码等信息。
2.2.8 全自动推片染片机可单独进样，独立工作。
2.3 全自动细胞形态学分析仪：
2.3.1 全自动细胞形态学分析仪可与全自动推片染片机由自动传送轨道连接，所有标本可由轨道自动传送，无需人工干预，。
2.3.2 外周血图片处理速度：完全分类 100 个白细胞+RBC+PLT≥30 张/小时；涂片数字扫描：10×倍镜≥ 20 张/小时。
2.3.3 仪器全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化。
▲2.3.4 细胞形态学分析仪外周血白细胞分类≥19 种、红细胞形态分类≥15 种，并可自动添加。
▲2.3.5 仪器有图片血小板计数功能。
2.3.7 进样系统：仪器能自动接收推片染片机制作好的涂片，也能独立工作接收外来涂片。
2.3.8 数据库：通用分析数据库，配有可添加的标准细胞图库、数字制片数据库、导出图片数据库。
2.3.9 预定性红细胞的种类：嗜多色红细胞、低色素红细胞、红细胞大小不均、 小红细胞、大红细胞、畸形红细胞、靶形红细胞、裂红细胞、盔形红细胞、镰状红细胞、球形红细胞、椭圆形红细胞、卵形红细胞、泪滴形红细胞、口形红细胞、棘状红细胞、钝锯齿状红细胞、染色质小体、含铁小体、嗜碱性点彩和寄生虫；用户可以根据情况进行手工重新分类确认结果。
▲2.3.10 异常红细胞种类的扩展：除系统自动预定性的 21 种类型红细胞，用户可以另外自定义添加和减少异常红细胞的种类。
二、全自动模块式血液体液分析系统
1、全自动模块式血液体液分析系统基本要求
▲1.1 全自动血液体液分析系统由多台全自动血液体液分析仪通过轨道连接组成。
▲1.2 系统扩展性：可根据实验室需求，通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
1.3 场地安装：建议空间：长：1.8 米，宽：1.6 米。
▲1.4 配套软件支持审核规则：所投仪器的配套软件应支持基于自定义审核规则对检测结果进行初步判读，初步判定结果需可对接并传输至 LIS 系统以实现自动审核，同时须提供自动审核功能在多家医院成功应用的相关证明材料。
2、全自动血液体液分析仪
2.1.1 检测原理：半导体激光流式细胞技术、核酸荧光染色、电阻抗法等。
2.1.2 检测报告参数：≥39 项（不含研究参数）,另有直方图和散点图。
2.1.3 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥200 个样本/小时，CBC+DIFF+NRBC+RET≥80 个样本/小时。
▲2.1.4 仪器具有末梢血自动上样检测模式，含有预稀释功能，可使用稀释血上样，末梢血检测模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，可使用方便采血困难人群的血常规全参数检测。
▲2.1.5 仪器全自动连续进样和手动进样模式样本吸样量均≤90uL，方便采血困难人群的血常规全参数的自动检测。
2.1.6 仪器具有体液检测模式，能全自动对脑脊液、胸腹水、关节腔液等体液细胞进行计数和白细胞分类的功能。
2.1.7 具有低值白细胞检测模式，无需手工操作，能自动对低值白细胞进行准确计数，加大检测数量，提高检测精度，WBC≥4×109/L 时、CV 值≤3.0%，WBC＜4×109/L 时、CV 值≤5.0%，有利于放化疗病人的治疗监控。
2.1.8 检测线性范围（全血模式）：白细胞：0～440×109/L，红细胞：0～8.6×1012/L，血小板：0~ 5000×109/L，以满足异常标本的准确检测。
▲2.1.9 具有幼稚细胞检测解决方案，可准确检测未成熟粒细胞（IG）等，避免早期白血病的漏检，并可提供未成熟粒细胞的绝对值和百分比。
2.1.10 校准品、质控品：提供原厂配套校准品、提供原厂配套的高、中、低 3 个水平质控品。
2.1.11 具有自动复检功能，由客户自由设定复检规则，并可自动增加复检项目，避免漏检的发生，完善管理流程。
2.1.12 提供浓缩试剂管理系统，可使用浓缩稀释液以减少稀释液的更换频率，节省人力和仓储空间。
▲2.1.13 必须提供 2025 年度任意一次参加国家卫生健康委临床检验中心质评结果(包括血常规、网织红细胞），其中科室现有开展血常规项目参加评审用户总数须排名前五(以国家卫生健康委临床检验中心官风网数据为准)
三、全自动模块式血液体液分析仪
1、检测原理：流式技术、核酸荧光染色、电阻抗法等。
▲2、检测报告参数：≥39 项（不含研究参数），另有直方图和散点图。
3、检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100 个样本/小时,CBC+DIFF+NRBC+RET≥80 个样本/小时。
4、具有末梢血检测模式，有急诊插入功能，末梢血预稀释模式用血量≤20uL。
5、末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，方便采血困难人群的血常规全参数检测。
▲6、仪器全自动连续进样和手动进样模式样本吸样量均≤90uL，方便采血困难人群的血常规全参数的自动检测。
7、仪器检测白细胞分类计数同时，能检测有核红细胞，并能自动进行对白细胞计数的校正，排除有核红细胞的干扰，降低复检率。
9、具有全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理，且可提供网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断地中海贫血。
10、具有体液检测模式，能全自动对脑脊液、胸腹水、关节腔液等体液细胞进行计数和白细胞分类的功能。
11、具有低值白细胞检测模式，无需手工操作，能自动对低值白细胞进行准确计数，加大检测数量，提高检测精度，WBC≥4×109/L 时、CV 值≤3.0%，WBC＜4×109/L 时、CV 值≤5.0%，有利于放化疗病人的治疗监控。
▲12、检测线性范围（全血模式）： 白细胞：0～440×109/L，红细胞：0～8.6×1012/L，血小板：0~ 5000×109/L，以满足异常标本的准确检测。
13、具有幼稚细胞检测解决方案，可准确检测未成熟粒细胞等，避免早期白血病的漏检，并可提供未成熟粒细胞的绝对值和百分比。
14、提供电脑连接仪器，标配≥20 寸大屏彩色液晶触摸屏，与信息系统实时连接，实现信息化操作及管理。
▲18、校准品、质控品：提供原厂配套校准品、提供原厂配套的高、中、低 3 个水平质控品。
20、具有自动复检功能，并可根据检测结果自动进行复检；且内置国际 41 条推片规则，可提示需推片标本信息，推片规则可以由用户自定义修改，并具有对推片规则进行统计和评估的功能。
▲22、系统扩展性：可根据实验室需求，通过轨道连接全自动试管管理系统，完善管理流程。
▲22、必须提供 2025 年度任意一次参加国家卫生健康委临床检验中心质评结果(包括血常规、网织红细胞），其中科室现有开展血常规项目参加评审用户总数须排名前五(以国家卫生健康委临床检验中心官风网数据为准)
四、全自动血液体液分析仪
▲1、检测速度：CBC+DIFF≥70/小时，：CBC+DIFF+RET≥30/小时。
2、检测参数：血液报告参数≥35 个，体液报告参数≥6 个。
▲3、用血量：全血进样量≤25uL；预稀释模式用血量≤20uL，进样量≤70uL。
4、白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰。
▲5、血小板计数：具有两种方法进行血小板的定量计数，避免因假性降低带来不必要的输血风险和假性增高带来的术中出血风险。
6、网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。
7、体液检测速度： ≥30 样本/小时。
10、可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类。
11、线性范围：全血检测要满足 WBC：0～440×109/L；RBC：0～8.6×1012/L；PLT：0～5000×109/L。
▲13、校准品、质控品：提供原厂配套校准品、提供原厂配套的高、中、低 3 个水平质控品。
14、正确度（静脉血）：白细胞：≤3.0%；红细胞： ≤2.0 %；血红蛋白：≤2.0%；血小板： ≤5.0 %。精密度要求低值血小板（小于 80） 日间精密度小于 8%。
▲15、必须提供 2025 年度任意一次参加国家卫生健康委临床检验中心质评结果(包括血常规、网织红细胞），其中科室现有开展血常规项目参加评审用户总数须排名前五(以国家卫生健康委临床检验中心官风网数据为准)
五、售后服务
1、保修：不少于 3 年，维修期内配件更换均免费。
2、在保修期内免费提供搬迁服务，并调试至良好状态。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 设备配置要求
检验科血液分析流水线与血液分析仪设备配置要求
序 号 | 设备名称 | 越秀本部/台 | 体检中心/台 | 黄埔/台 | 合计/台 | 要求 | 备注
1 | 全自动模块式血液体液分析仪 | ≥6 | ≥1 | ≥3 | ≥10 | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100 个样本/小时（单模块） | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
2 | 全自动模块式血液体液分析系统 | ≥1 | 0 | ≥1 | ≥2 | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥200个样本/小时，CBC+DIFF+NRBC+RET≥ 80 个样本/小时。 | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
3 | 自动血涂片制备仪 | ≥2 | 0 | ≥1 | ≥3 | 推片速度≥120 标本/小时 | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
4 | 全自动细胞形态学分析仪 | ≥2 | 0 | ≥1 | ≥3 | 外周血图片处理速度：完全分类 100个WBC+RBC+PLT≥30 张/小时 | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
5 | 全自动血液体液分析仪 | ≥3 | 0 | ≥2 | ≥5 | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥70 个样本/小时
6 | 轨道系统 | ≥2 | 0 | ≥1 | ≥3 | 处理速度：CBC+DIFF+NRBC≥300个样本/小时 | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。