## 登记表
设备科招标项目采购意向公告表
计划采购时间 (格式:202X/X/X) | 采购项目名称 | 预算金额 （万元） | 采购品目 (代码及品目名称，详见参考表) | 采购需求概况 （最大长度为1000汉字） 填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 备注 | 项目经办人 | 联系电话
2020-10-20 | 药学部麻精药品智能化管理柜采购项目 | 50 | A032018 药房设备及器具 | 麻精药品管理柜要求包含主柜和副柜两部分。主柜主要用于单次小量麻精药品的存储、调剂、安瓿回收等功能；副柜主要做为大批量的麻精药品的存储和周转柜。 |  | 王钦 | 87343131转816
2020-10-20 | 核医学科伽马计数仪采购项目 | 77 | A032014 核医学设备 | 仪器需求： 1.主要用途：放射免疫、细胞摄取等实验和微量放射性含量检测 2.仪器配置：深井探头屏蔽，自动上样系统和多通道探头。 3.性能需求：探头具有 2000通道高解析度 MCA分析、铊活化的碘化钠晶体检测，测定能量范围：15-1000千电子伏特，可检测包含18F，11C，14N，64Cu，89Zr，123I，124I，68Ga，177Lu在内的40种以上放射性同位素 |  | 王钦 | 87343131转816
2020-10-20 | 核医学科气相色谱仪采购项目 | 45 | A032017 临床检验设备 | 仪器需求： 1.主要用途：用于残留溶剂的定性、定量分析 2.仪器配置：具备顶空自动进样器，液体自动进样塔，氢火焰离子检测器（FID）。 3.性能需求：柱箱温度室温以上4˚C~425˚C，流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制，进样口最高温度425˚C |  | 王钦 | 87343131转816
2020-10-20 | 核医学科细菌内毒素检测仪采购项目 | 24 | A032014 核医学设备 | 仪器需求： 1.主要用途：检测样品内毒素是否达标 2.仪器配置：具备数据分析处理系统 3.性能需求：温度控制：37±1℃检测方法：动态显色法，检测范围：10 – 0.005EU/mL |  | 王钦 | 87343131转816
2020-10-20 | 核医学科高效液相色谱仪采购项目 | 96 | A032017 临床检验设备 | HPLC（分析用） 仪器需求： 1.主要用途：用于有机化合物的定量定性分析，放射化学纯度分析 2.仪器配置：配备自动进样装置和紫外和荧光两种检测器，具备独立配备 的HPLC 放射探测器及独立的放射性探头。 3.性能需求：压力范围：0-600bar，流量范围：0.001ml/min-10.0ml/min，递增率0.001ml/min，带溶剂选择阀，柱容量：30cm柱2根。 HPLC（半制备） 仪器需求： 1.主要用途：用于放射药物的分离纯化 2.仪器配置：配备紫外和荧光两种检测器，具备独立配备的HPLC 放射探测器及独立的放射性探头，自动收集装置。 3.性能需求：进样量5-10mL，压力范围：0-600bar，流量范围：0.001ml/min-10.0ml/min，递增率0.001ml/min，带溶剂选择阀，柱容量：30cm柱2根。 |  | 王钦 | 87343131转816
2020-11-01 | 医用直线加速器维保 | 80 | C0505医疗设备维修和保养服务 | 拟采购瓦里安Clinac 600C/D医用直线加速器维保服务1年 |  | 罗小瑜 | 87343131转801
2020-11-01 | 生物安全柜等设备 | 52 | A032017 临床检验设备 | 包1:A2型二级生物安全柜，30%的空气经过滤后可向室内排出或接到排风系统，70%空气经过滤后循环使用；适合双人使用，6英尺型，内部尺寸(H×W×D) ：≥780×1800×630mm；外型尺寸H×W×D(mm)：≥1500×1900×800 mm，底部支架可调等；每台配置：生物安全柜体 1台、可手动调节高度支架1个、原厂安装紫外灯1个、搁手架1组；包2：可进行原核生物、真菌类及哺乳动物细胞的电转化；电弧抑制系统大大减少了电弧，提供重复、精确的脉冲波，确保珍贵样品不受损失等 |  | 李旦 | 87343131转810
2020-11-01 | 过氧化氢消毒机等设备 | 90 | A032025 消毒灭菌设备及器具 | 包1：使用消毒剂浓度<10%，对枯草杆菌黑色变种芽孢(ATCC 9372)的杀灭对数值≥6(载体法，非悬液法 )，提供该品牌产品由国家级CMA认证机构出具的检测报告；既可用于室内空气消毒，也可用于硬质物体表面消毒，最大消毒空间不小于200m3，以全国消毒产品网上备案信息服务平台查询信息为准；包2：库尔特粒径分辨率≤0.5μm，阻抗加图像检测，精确判断总数及活性；样本量不大于20 μl；检测浓度 1×10^4-1×10^7 个细胞/ml，可配置超高浓度检测模式，最高达4×10^7 个细胞/ml等 |  | 李旦 | 87343131转810
2020-11-01 | 细胞计数仪一批 | 73 | A032099 其他医疗设备 | 细胞大小范围：3-60um；可计数细胞种类：不低于30种；打印机：有，打印包含内容：实验日期，时间，使用的计测参数（protocol），计测数据等 |  | 李旦 | 87343131转810
2020-11-05 | 近红外激光成像系统 | 76 | A032099 其他医疗设备 | 标配4个固态激光光源：488nm、520nm、685nm和785m；用于近红外荧光检测，如： AzureSpectra 700， 800； DyLight 680， 755， 800； IR Dye 650， 680LT， 680RD， 700DX， 750， 800CW， 800RS； Cy5.5， Cy7等染料； 以及可见荧光检测，如： AzureSpectra 490， 550， 650； Cy2， Cy3， Cy5； AdvanFluor APC， BPE， RPE； Alexa Fluor 488， 546， 555， 633， 647； DyLight 488， 550， 633， 650； Qdot 525， 565， 585， 605， 655等染料成像；配置3个独立的雪崩式光电二极管（APD）检测器，分别用于绿色荧光、红色荧光和近红外荧光通道检测 等 |  | 李旦 | 87343131转810
2020-11-05 | 全自动温和组织处理器 | 96 | A032099 其他医疗设备 | 一机两用，既可以高效的将组织处理成高活性的单细胞悬液，也可以将组织处理成组织匀浆；一次处理样品不少于八个且可以同时处理八个不同的样品；标配加热模块便于组织处理过程中的酶解加热；样本容量0.5-10ml等 |  | 李旦 | 87343131转810
2020-11-05 | 超声波破碎仪等设备 | 95 | A032099 其他医疗设备 | 包1：振幅的输出可在0-100％之间精确设定；最大输出功率：700 W；连续操作时间：最大72hr，可调脉冲操作时间：1s-24hr；冷却循环水浴参数半导体制冷，制冷速度快，无水槽，体积小巧，操作简单，功率：400w，温度范围：2-45℃等；包2：面板连接：工作站内壁一体成型，100%大圆弧角无缝设计，避免细菌滋生水渍残留，做到清洁无死角；转移匣氮气吹洗60s内达到0%氧气浓度；打开通过彩色触摸屏操作，无需任何旋钮、把手可自动弹开；并且可以设置转移匣内部吹洗的氧气浓度(0%-10%)，极大保证工作站内部气体环境稳定；转移匣尺寸：高度*宽度*深度=299mm*176mm*366mm；内部空间大于19L等 |  | 李旦 | 87343131转810

## 采购品目参考
通用设备
医疗设备
服务