## 登记表
设备科项目采购意向公告表
计划采购时间 (格式:202X/X/X) | 采购项目名称 | 预算金额 （万元） | 采购品目 (代码及品目名称，详见参考表) | 采购需求概况 （最大长度为1000汉字） 填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 备注 | 项目经办人
2022-03-16 | 片剂摆药机 | 160 | A0205机械设备 | 1、 设备系统与医院his系统兼容性好（设备系统与his系统信息接口费用应包含在设备购置项目中）。 2、 摆药机药盒总数量大于250个，包含部分半片药盒。 3、 片剂摆药机应包含有拆包机、数片机、切片器，抽湿设备等配套设备。 4、 摆药机项目应包含维保费用（不少于3年维保）。 5、 摆药机耗材供应稳定，耗材价格合理。 |  | 龚老师
2022-03-16 | DSA（国产） | 1000 | A032011医用X线设备 | 1.提供主流国产方案 一、硬件要求： 1. 肿瘤血管介入治疗DSA两台（含独立工作站最新版应用软件），及相关辅助设备（包括双屏单筒高压注射器）。 2. 设备的硬件和软件必须是当今各公司全套最新的版本，提供整套软件（包含日常临床应用软件、肿瘤应用软件、科研应用软件和质控软件），并能提供免费升级服务。 3. 其他技术参数要求以DSA调研参数为准。 二、商务要求： 4. 提供（1+5）年的整机全保服务，保修对象包括本项目的所有设备和系统（即设备和附属设备的硬件、操作系统及应用软件，全部第三方设备及软件等）和本项目在使用中所有损耗件（如球管、平板探测器等）。 5. 其它商务需求以本项目签订的商务须知为准。 |  | 龚老师
2022-03-17 | 放射铱源 | 99.92 | A110699 其他生物化学药品 | 用途：用于医院现有Flexitron 后装治疗机 主要技术参数和要求 4.1：适用于医科达Flexitron 后装治疗机 4.2：唯一的设备可识别的序列号； 4.3：唯一的国家编码； 4.4：具备出厂日期及时间； 4.5：放射源类型：铱-192 放射源 4.6：放射源活度：10Ci±10% 4.7：放射源包壳尺寸：长4.6mm，直径0.86mm 4.8：放射源芯尺寸：长3.5mm，直径0.6mm 4.9：出源长度：1400mm |  | 王老师
2022-03-20 | 高频电刀 | 35 | A032001 手术器械 | 1、单极输出功率:300W；双极输出功率:120W 2、具有等离子发生功能，可用于妇科、泌尿外科等离子电切手术 3、可用于泌尿外科和妇科的气化电切. 4、可输出一路单极和一路双极. 5、具有电切、电凝或混合电切、电凝，自动控制功能； 6、有单极、双极和单双极混合输出方式； 7、软凝固模式，能有效减少对组织的损伤及焦化功能； 8、具有柔和式、普通式喷洒电凝止血功能； 9、具有CF级别最高防电标准； 10、可接软性镜，具有软性镜回路； 11、具有下述安全机能： (1) 防止意外输出的待机状态功能； (2) 设定记忆功能； (3) 降低漏电电流； (4) 有CF防护级别的电震保护； (5) 输出功率与设定值的误差检测； (6) 输出时间报警功能； (7) 电路显示； (8) 输出开关显示。 |  | 谢老师
2022-03-25 | 麻醉深度监护仪 | 30 | A032003医用电子生理参数检测仪器设备 | 麻醉科申购一台麻醉深度监护仪，用于麻醉深度监测，实时显示患者镇静、催眠程度及意识恢复情况等 |  | 曾老师
2022-03-25 | 开放手术拉钩 | 30 | A032001 手术器械 | 用于腹部类手术牵开。 |  | 曾老师

## 采购品目参考
通用设备
医疗设备
服务