## 供应商情况及租金报价
中肿 肝癌套餐全自动免疫分析仪租赁及配套试剂调研表
（异常凝血酶原检测）
表6.1
供应商联系人：
供应商联系人电话：
供应商联系人邮箱：
东风路院区
设备名称-品牌-型号-数量： | 异常凝血酶原检测1台
设备注册证号：
设备注册证有效期：
租金（元/年）
租期（年）：
黄埔院区
设备名称-品牌-型号-数量： | 异常凝血酶原检测1台
设备注册证号：
设备注册证有效期：
租金（元/年）
租期（年）：
肝癌套餐全自动免疫分析仪
1、设备原理：采用化学发光免疫分析技术，支持二步稀释法、二步法和一步法三种检测方法；PIVKA-II检测原理：基于两步夹心法的化学发光酶免疫检测法（CLEIA） 2、全新原装进口仪器、试剂 ▲▲3、检测速度：不低于120个测试/小时（恒速） ▲▲4、可检测项目：AFP, CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, PSA, Cyfra21-1, PIVKA-II、KL-6 TP，HBcrAg（乙型肝炎病毒核心相关抗原）和HQ（乙肝表面抗原定量) ▲▲5、自动进样:可采用原始管或样杯自动进样 ▲▲6、进样器样本位：最多100个样品(能添加或置换)，具备急诊样品加载能力 ▲▲7、精密度：2.1-4.5 % ▲▲8、定标：要求至少28天以上；同批号试剂定标一次；自带主校准曲线，不大于四点定标，减少校准成本和时间 ▲9、出第一个结果时间：不高于35分钟 ▲10、取样方法 ：一次性吸头取样，带有液面探测和堵塞探测功能 ▲▲11、样品稀释功能 ：自动稀释(10，100，200，1000 倍) ▲▲12、试剂包装形式：3×14人份，单人份包装。可避免开装后污染及试剂浪费，同时试剂稳定性更好，可直接使用，无需准备工作 ▲▲13、抗体类型：MU-3抗体。MU-3抗体与PIVKA-II有强烈的反应性，保证测量结果准确，为全球金标准 ▲▲14、检测范围：5-75000 mAU/mL，检测范围最广，可减少因高值需稀释而造成试剂成本增加 ▲15、分析灵敏度：1.37mAU/mL ▲▲16、参加全国质评，上述项目有质评成绩 ▲18、设备保修：整机原厂免费保修，软件终身免费升级，保证数据的安全性
说明：
租赁费用应包含设备免费保修保养，免费升级，所有零件、配件、耗材，维修服务费等，均不需要医院支付。

## 试剂明细报价
中肿 肝癌套餐全自动免疫分析仪租赁及配套试剂调研报价表
（异常凝血酶原检测）
表6.2
序号 | 货号 | 中文名称 | 英文简写 | 方法学 | 规格 | 品牌（厂家） | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 年套餐测试量 | 套餐收费（元） | 总成本（列式计算） | 成本百分百（%） | 试剂注册证号 | 注册证到期日
1 |  | 异常凝血酶原检测 | [7 empty] | 24278 | 140.52
2
3
4
5
说明：
总成本（列式计算）包括套餐检验从始到终涉及到的所有试剂，清洁液，缓冲液，校准品，质控品，和反应杯等所有一次性耗品；