## 包1-病床
包一：病房护理设施类报价表
序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 计量单位 | 单价（元）
1 | 手动双摇病床 | 长度（整床）：2100mm（±100mm) 宽度（整床）：980mm（±20mm) 高度（不含床垫）：480mm（±20mm) 护栏长度：1400(±20)mm | 1. 双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框、底座均加厚用材，床框截面钢材厚度≥1.5mm，床体可承受载重≥300kg 2. 功能：背部升降角度：0-70°（±5°）；腿部升降角度：0-45°（±5°） 3. 床板：采用厚度≥1.2mm冷扎钢一次整体模压成型，带模压凹槽和透气孔，四角平滑；背部增加钢管加固结构，抗压力强，不变形 4. 背部床板采用双支撑卸力结构，有效转移床板承重的三分之二于床梁，最大限度减少螺管系统受力，有效延长螺管系统及病床使用寿命 5. 床头、尾板（高低搭配）：采用全新纯正ABS工程材料注塑成型，内置钢管加固结构；带锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，可用于CPR急救，床尾板配病历卡插槽 6. 护栏：由上座、支柱、底座及锁定开关等组成，弯管折叠式设计；上座采用经硬化加强的铝合金管材，厚度≥1.5mm，带手握式开关，有防夹手装置；支柱采用六支经硬化加强的铝合金管材进行弯管，直径≥19mmmm、厚度≥1.5mm；底座采用厚度≥2mm冷轧矩形钢板 7. 摇手：采用全新优质ABS工程塑料含件注塑成型，内置钢芯；隐藏式设计，可折叠，带两级到位开合防夹手功能 8. 螺杆：采用优质螺杆，管厚≥2.5mm；背部升降螺杆内置精铜螺母，静音耐磨；具备“双向到位保护”功能 9. 轮子：中控刹车，一脚制动，四轮刹车。脚轮直径≥5英寸；脚轮支架采用铝合金压铸成型；脚轮内置轴承滚动，轻便灵活，减震耐磨；轮面采用TPR/聚氨脂材料，静音耐磨；刹车踏板采用不锈钢圆管或碳钢喷塑 10. 床身四周配六个输液架插座，由金属材质冲压成型；配六个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；床体两侧与床尾设置床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动；床下带有挂接式杂物筐，整体采用塑钢材质，可随意移动 11. 床体金属表面采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，延长病床的使用寿命 | 张
配置 | 床垫 | 长宽与病床匹配 厚度≥80mm | 1.面料：防水耐磨布 2.内褥：高密度海绵+环保棕，使用舒适，久用弹力依旧 3.床垫带透气孔，透气防褥疮 4.床垫套易清洁，可拆洗 5.能耐受高温(105°)消毒 | 张
| 餐板 | 长度与床配套，宽度≥300mm | 采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型，厚度≥25mm，铝合金伸缩杆 | 个
| 输液架 | 直径≥19mm | 1.采用304不锈钢材质 2.可伸缩双段式结构，伸缩范围1000-1450mm 3.四爪式设计 | 个
2 | 手动三摇病床 | 长度（整床）：2100mm（±100mm) 宽度（整床）：980mm（±20mm) 高度（不含床垫）：480-720mm 护栏长度：1400(±20)mm | 1. 双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框、底座均加厚用材，床框截面钢材厚度≥1.5mm，床体可承受载重≥300kg 2. 功能：背部升降角度：0-70°（±5°）；腿部升降角度：0-45°（±5°）；整床升降：480mm-720mm（±15mm) 3. 床板：采用厚度≥1.2mm冷扎钢一次整体模压成型，带模压凹槽和透气孔，四角平滑；背部增加钢管加固结构，抗压力强，不变形 4. 背部床板采用双支撑卸力结构，有效转移床板承重的三分之二于床梁，最大限度减少螺管系统受力，有效延长螺管系统及病床使用寿命 5. 床头、尾板（高低搭配）：采用全新纯正ABS工程材料注塑成型，内置钢管加固结构；带锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，可用于CPR急救，床尾板配病历卡插槽 6. 护栏：由上座、支柱、底座及锁定开关等组成，弯管折叠式设计；上座采用经硬化加强的铝合金管材，厚度≥1.5mm，带手握式开关，有防夹手装置；支柱采用六支经硬化加强的铝合金管材进行弯管，直径≥19mmmm、厚度≥1.5mm；底座采用厚度≥2mm冷轧矩形钢板 7. 摇手：采用全新优质ABS工程塑料含件注塑成型，内置钢芯；隐藏式设计，可折叠，带两级到位开合防夹手功能 8. 螺杆：采用优质螺杆，管厚≥2.5mm；背部升降螺杆内置精铜螺母，静音耐磨；具备“双向到位保护”功能 9. 轮子：中控刹车，一脚制动，四轮刹车。脚轮直径≥5英寸；脚轮支架采用铝合金压铸成型；脚轮内置轴承滚动，轻便灵活，减震耐磨；轮面采用TPR/聚氨脂材料，静音耐磨；刹车踏板采用不锈钢圆管或碳钢喷塑 10. 床身四周配六个输液架插座，由金属材质冲压成型；配六个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；床体两侧与床尾设置床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动；床下带有挂接式杂物筐，整体采用塑钢材质，可随意移动 11. 床体金属表面采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，延长病床的使用寿命 | 张
配置 | 床垫 | 长宽与病床匹配 厚度≥80mm | 1.面料：防水耐磨布 2.内褥：高密度海绵+环保棕，使用舒适，久用弹力依旧 3.床垫带透气孔，透气防褥疮 4.床垫套易清洁，可拆洗 5.能耐受高温(105°)消毒 | 张
| 餐板 | 长度与床配套，宽度≥300mm | 采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型，铝合金伸缩杆 | 个
| 输液架 | 直径≥19mm | 1.采用304不锈钢材质 2.可伸缩双段式结构，伸缩范围1000-1450mm 3.四爪式设计 | 个
3 | 床头柜 | L:480mm(±10mm) W:480mm(±10mm) H≥760mm | 1.整体采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗 2.结构：第一层为多功能板；第二层为抽屉；下层为储物柜，内中间隔板可调节高度；柜体两侧上方带隐藏式毛巾架和杂物挂钩 3.底部装有四只2寸万向脚轮（带刹），移动方便 | 个

## 包2-护理车
包二：护理车类报价表
序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 计量单位 | 单价（元）
1 | 急救车 | L:650-750mm W:420-480mm H:950-1020mm 台面高度：900-970mm | 1.材料：主体采用优质铝合金框架和ABS板材制作 2.整车分四层：三抽一门结构，抽屉拉手处颜色为红/橙色。抽屉采用一体注塑成型，配不锈钢三折滑轨，第一层为内空高80mm的中抽屉，内分为20小格+4个活动大格；第二层为内空高度约120mm的中抽屉，内分七格；第三层为内空高度约150mm的大抽屉，内分三小格；第四层为双开门储物柜 3.车体左侧配有铝合金材质扶手，台面配三面ABS护栏，护栏高度约50mm，两侧护栏前沿配推手 4.车体右上方配抽拉式的储物盒 5.锁：特制一次性锁条装置 6.脚轮：配备4个4寸静音万向聚氨酯脚轮，二个带刹车 7.配置：复苏板 | 台
2 | 多功能护理车 | L:650-750mm W:420-480mm H:950-1020mm 台面高度：900-970mm | 1.材料：主体采用优质铝合金框架结构和ABS板材制作 2.结构：整车分三层配四个抽屉，抽屉模具一体注塑成型,配不锈钢三折滑轨。第一层并列双抽屉内配活动可滑动隔板；第二、三层抽屉内部结构可按需订制；抽屉内空高度均为120mm 3.车体左侧上方配有铝合金扶手，台面配三面ABS护栏，护栏高度约50mm，两侧护栏前沿配推手 4.车体右上方配抽拉式的储物盒 5.脚轮：配4个4寸万向静音聚氨酯脚轮，二个带刹车 6.配中控锁一套，钥匙两把 7.配置：带盖分类污物桶（2个），污物桶支架和锐器盒支架各1个，双层有机手套盒1个 | 台
3 | 简易治疗车 | L:650-750mm W:420-480mm H:900-950mm 台面高度：850-900mm | 1.材料：主体采用优质铝合金框架结构和ABS板材制作 2.结构：整车为一层并列双抽屉（抽屉内空高度约120mm)，内配活动隔板 3.抽屉为ABS材料一体注塑成型，配不锈钢三折滑轨，且抽屉边缘遮住不锈钢导轨 4.车体左侧上方配有铝合金扶手，两侧护栏前沿配推手，台面装三面ABS护栏，护栏高度约50mm 5.脚轮：配4个4寸万向静音聚氨酯脚轮，二个带刹车 6.配置：带盖分类污物桶（2个），污物桶支架和锐器盒支架各1个，单层有机手套盒1个 | 台
4 | 晨间护理车 | L:1000-1050mm W:480-500mm H:900-1000mm | 1.材料：主体采用优质铝合金框架结构和ABS 板材制作 2.结构：分洁物区和污物区 3.洁物区为两层2个双开门柜 4.污物区为防水布袋，带盖和杂物口袋 5.脚轮：配4个4寸全塑静音脚轮，二个带刹车 | 台

## 包3-其他床
包三：其他床报价表
序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 计量单位 | 单价(元）
1 | 诊查床 | L1900*W600*H650mm（±10mm） | 1. 平板式床面，脚架与床面可拆，承载重量≥200kg 2. 床面外框架采用厚度≥1.2mm不锈钢扁管 3. 床面为海棉外包人造革，四周嵌不锈钢边，人造革颜色可选； 3. 四脚用厚度≥1.2mm不锈钢管，加强用厚度≥1.0mm不锈钢管，不带轮 | 张
2 | 转运车床 | L1900*W630*H650mm (床面：L1900*570mm) | 1.床面外框架采用¢38*1.2mm不锈钢圆管；床面采用30*15*1.0mm不锈钢方管 2.床面承重≥200kg，可拆卸作担架使用 3.床垫采用高级合成革包裹高密度海绵制成（规格：L1900*W570*H50mm),可移动 4.护栏采用¢22*1.0mm不锈钢圆管，上拉下翻式 5.四脚采用¢38*1.2mm不锈钢圆管，加强用30*15*1.0mm不锈钢方管 6.床脚采用5寸万向静音聚氨酯脚轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好 7.床头床尾脚架配2个点滴架插孔 8.配置：双钩不锈钢输液架和钢丝杂物篮 | 张
3 | 陪人床 | L800*W620*H450+500mm（±10mm） | 1.椅子框架为碳钢喷塑材料 2.椅面为合成PU皮面料，皮面内部包夹海绵，皮面颜色可选 3.底部为12mm厚木板，便于承重和安装 4.椅子底部有鞋架 5.脚轮为大班轮 | 张

## 包4-医用产品类
包四：医用产品类报价表
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 计量单位 | 单价(元）
1 | 手动轮椅车 | 1.具备二类医疗器械注册证（提供相关证件复印件） 2.轮椅总宽不超过750mm，承重100kg以上 3.产品性能要求、强度、尺寸等要求应符合国标GB/T 13800-2009的要求 | 台
2 | 医用助行器 | 1.具备一类医疗器械注册证（提供相关证件复印件） 2.可折叠、高度可调节，至少具备六档调节以上 | 台
3 | 紫外线消毒车 | 1.具备一类医疗器械注册证（提供相关证件复印件） 2.供医疗机构对医疗器械物体表面消毒用 3.符合YY/T0160-1990，可折叠 4.灯架调节角度：0°~135° 5.具有定时器功能，定时选择范围：0~60min 6.可移动 | 台
4 | 电子体重秤 | 1.执行国家衡器标准 2.身高测量范围至少为75—190cm，最小测量范围分度值为0.5cm 3.体重最大称重≥150kg，最小称重分度值为50g 4.交流电压：220V±10%，直流电压：6V 5.体重秤总高度不超过2100mm | 台

## 包5-家具类
包五：家具类报价表
序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 计量单位 | 单价(元）
1 | 双层铁床 | 2000*900*1800mm | 1.基材：优质冷轧钢板，壁厚度1.2mm，床柱及床框为DN40*DN40方管，床板支撑横杆为DN20*DN30方管，表面静电粉末喷涂，焊接、九工位磷化处理 2.五金配件：含连接件等 3.配置：床板（厚度18mm），铁质蚊帐杆（1套） | 张
2 | 圆叠凳 |  | 1.无靠背、可堆叠、木面或塑面 2.不锈钢四脚、垂直地面，四凳脚支架配胶脚防滑 3.高度430mm-450mm，凳面直径约290-300mm 4.稳固耐用 | 张
3 | 靠背椅1 |  | 1.全木，四脚垂直地面，凳面凳脚防滑 2.凳面高度430mm-450mm，凳面长宽430*420mm，靠背离地面800-900mm 3.稳固耐用 | 张
4 | 靠背椅2 |  | 1.基材：椅面采用PE中空吹塑而成，椅架采用20*20*1.2mm方管，表面经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂防锈工艺处理 2.凳面高度430mm-450mm，凳面长宽430*420mm，靠背离地面800-900mm 3.四凳脚垂直或接近垂直地面，凳面防滑，四凳脚支架配胶脚防滑 4.稳固耐用 | 张

## 包6-窗帘类
包六：窗帘类报价表
序号 | 产品名称 | 材质要求 | 制作及配件要求 | 计量单位 | 单价(元）
1 | 遮光布帘 | 1.100%涤纶高精密环保遮光窗帘布，颜色可选 2.幅宽320cm，重量≥300g/㎡，遮光率≥85% | 1.布帘收边要求：每幅布窗帘左右两边收边至少各3cm，上边收边至少5cm，下边收边至少10cm 2.绑带：固定在窗帘布上，不可采用魔术贴粘贴的款式 3.布头带：加厚密织棉质布带 4.钩：加厚优质金属叉 5.车缝针距4针/1cm，布头采用包裹式车缝，白色布带不得外露，打固定折位 | 米
2 | 绒布窗帘 | 1.绒面遮光布，颜色可选 2.幅宽：280cm，重量：≥340g/㎡，遮光率：≥95% | 1.布帘收边要求：每幅布窗帘左右两边收边至少各3cm，上边收边至少5cm，下边收边至少10cm 2.绑带：固定在窗帘布上，不可采用魔术贴粘贴的款式 3.布头带：加厚密织棉质布带 4.钩：加厚优质金属叉 5.车缝针距4针/1cm，布头采用包裹式车缝，白色布带不得外露，打固定折位 | 米
3 | 医用隔帘 | 1.材质：100%涤纶高精密度医用隔帘，蓝色 2.幅宽：2800mm，重量：≥550g/m 3.撕破强度、缩水性、耐洗色牢度、PH值、甲醛含量、无可分解致癌芳香胺染料均符合国家标准 4.防火性能：B1级标准 | 1.布帘收边要求：每幅布窗帘左右两边收边至少各3cm，上边收边至少5cm，下边收边至少10cm 2.绑带：固定在窗帘布上，不可采用魔术贴粘贴的款式 3.布头带：加厚密织棉质布带 4.钩：加厚优质金属叉 5.车缝针距4针/1cm，布头采用包裹式车缝，白色布带不得外露，打固定折位 | 米
4 | 窗帘轨道 |  | 1.用优质加厚铝合金方轨，壁厚≥1.5mm，表面光滑 2.采用优质PP胶尼龙走珠，表面光滑顺畅，静音，走动平滑 3.对拉窗帘的导轨中间连接处须错开安装 | 米
5 | 珠光卷帘 | 1.重量≥300g/㎡，厚度≥0.55mm，遮光率≥95%，颜色可选 2.高性能双面珠光遮光防水涂层工艺。沾水等级≥3-4级（GB/T 4745-2012《纺织品防水性能的检查和评价沾水法》） | 1.卷轴：优质铝合金材质，管径≥35mm，管材壁厚≥1.5mm，管3米长度时的自然挠度≤1.5mm，保证在3m范围内不产生弯曲变形，铝合金卷管表面阳极氧化，内衬≥6条加强筋，管材外表面带1个凹槽口。可以承受10KG的张力要求 2.下轨：铝合金材质，壁厚≥1.2mm，截面尺寸≥40mmx12mm，阳极氧化处理。下轨安装一组静音条 3.面料连接工艺：管材外表面带插槽，帘布经高温高頻压焊烫接插条后，直接插入卷筒表面的凹槽中，可以承受10KG的张力要求（不允许将帘布用双面胶粘到卷管上或采用钉书机钉包装带插入的方法） 4.卷帘制头：选用不锈钢芯制头，采用1.5mm不锈钢芯精磨而成。减速比≥1:1.6。制头主体材料采用尼龙+玻璃纤维材质，安装码采用2.5mm镀锌喷塑粉而成 5.拉珠：POM材质，有效伸缩10000次。配有一定重量的手柄 | ㎡
6 | 阳光卷帘 | 1.重量≥500g/㎡,开孔率≤1%，厚度≥1mm，颜色可选 | 1.卷轴：优质铝合金材质，管径≥35mm，管材壁厚≥1.5mm，管3米长度时的自然挠度≤1.5mm，保证在3m范围内不产生弯曲变形，铝合金卷管表面阳极氧化，内衬≥6条加强筋，管材外表面带1个凹槽口。可以承受10KG的张力要求 2.下轨：铝合金材质，壁厚≥1.2mm，截面尺寸≥40mmx12mm，阳极氧化处理。下轨安装一组静音条 3.面料连接工艺：管材外表面带插槽，帘布经高温高頻压焊烫接插条后，直接插入卷筒表面的凹槽中，可以承受10KG的张力要求（不允许将帘布用双面胶粘到卷管上或采用钉书机钉包装带插入的方法） 4.卷帘制头：选用不锈钢芯制头，采用1.5mm不锈钢芯精磨而成。减速比≥1:1.6。制头主体材料采用尼龙+玻璃纤维材质，安装码采用2.5mm镀锌喷塑粉而成 5.拉珠：POM材质，有效伸缩10000次。配有一定重量的手柄 | ㎡
7 | 换帘头布带 | 白色 |  | 米

## 包7-医用观片灯
包七：医用观片灯报价表
序号 | 产品名称 | 外形尺寸 | 主要技术参数 | 计量单位 | 单价(元）
1 | 单联观片灯 | W(420-550)*H(485-550)mm | 1.有效观片区域：（宽*高）14*17英寸，具备一类医疗器械备案凭证（提供相关证件复印件） 2.背部平板设计，厚度≤40mm（允许偏差±5mm）,让内部电源板及LED灯有充足空间可以散热 3.光源类型：超亮LED；芯片要求：采用知名品牌LED芯片；色温恒定：10000K以上；寿命≥10万小时 4.观片灯釆用LED背光源技术。阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90% 5.最大亮度要求：≥4000cd/㎡ 6.产品强制性亮度、均匀性、稳定性、色温等符合YY/T0610-2007 《医学影像照片观察装置通用技术条件》国家行业标准 7.电源、电压、频率：内置式电源；AC90V-240V, 50/60Hz 8.带旋钮或按键调光功能,每联独立控制，每联带有自动插片感应 功能，观察屏幕亮度调节范围：300cd/m2 -4000cd/m2以上。 9.夹片装置:采用优异的的夹片装置，能避免传统的夹片装置掉片、卡片现象 10.安装方法：挂壁式；支架式（支架为选配部件） 11.高贵大方的外观设计，面框采用优质的材料制造 12.9300K白色偏微蓝的色温，更适合于阅读和诊断胶片 13.适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钥靶乳腺医用胶片 14.观察屏材料：采用进口亚压克力透光面板，光洁度高、出光更均匀柔和；使用寿命长，不易变形和泛黄 | 台
2 | 双联观片灯 | W(780-900)*H(485-550)mm | 1.有效观片区域：（宽*高）28*17英寸，具备一类医疗器械备案凭证（提供相关证件复印件） 2.背部平板设计，厚度≤40mm（允许偏差±5mm）,让内部电源板及LED灯有充足空间可以散热 3.光源类型：超亮LED；芯片要求：采用知名品牌LED芯片；色温恒定：10000K以上；寿命≥10万小时 4.观片灯釆用LED背光源技术。阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90% 5.最大亮度要求：≥4000cd/㎡ 6.产品强制性亮度、均匀性、稳定性、色温等符合YY/T0610-2007 《医学影像照片观察装置通用技术条件》国家行业标准 7.电源、电压、频率：内置式电源；AC90V-240V, 50/60Hz 8.带旋钮或按键调光功能,每联独立控制，每联带有自动插片感应 功能，观察屏幕亮度调节范围：300cd/m2 -4000cd/m2以上。 9.夹片装置:采用优异的的夹片装置，能避免传统的夹片装置掉片、卡片现象 10.安装方法：挂壁式；支架式（支架为选配部件） 11.高贵大方的外观设计，面框采用优质的材料制造 12.9300K白色偏微蓝的色温，更适合于阅读和诊断胶片 13.适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钥靶乳腺医用胶片 14.观察屏材料：采用进口亚压克力透光面板，光洁度高、出光更均匀柔和；使用寿命长，不易变形和泛黄 | 台
3 | 三联观片灯 | W(1130-1250)*H(485-550)mm | 1.有效观片区域：（宽*高）42*17英寸，具备一类医疗器械备案凭证（提供相关证件复印件） 2.背部平板设计，厚度≤40mm（允许偏差±5mm）,让内部电源板及LED灯有充足空间可以散热 3.光源类型：超亮LED；芯片要求：采用知名品牌LED芯片；色温恒定：10000K以上；寿命≥10万小时 4.观片灯釆用LED背光源技术。阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90% 5.最大亮度要求：≥4000cd/㎡ 6.产品强制性亮度、均匀性、稳定性、色温等符合YY/T0610-2007 《医学影像照片观察装置通用技术条件》国家行业标准 7.电源、电压、频率：内置式电源；AC90V-240V, 50/60Hz 8.带旋钮或按键调光功能,每联独立控制，每联带有自动插片感应 功能，观察屏幕亮度调节范围：300cd/m2 -4000cd/m2以上。 9.夹片装置:采用优异的的夹片装置，能避免传统的夹片装置掉片、卡片现象 10.安装方法：挂壁式；支架式（支架为选配部件） 11.高贵大方的外观设计，面框采用优质的材料制造 12.9300K白色偏微蓝的色温，更适合于阅读和诊断胶片 13.适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钥靶乳腺医用胶片 14.观察屏材料：采用进口亚压克力透光面板，光洁度高、出光更均匀柔和；使用寿命长，不易变形和泛黄 | 台
4 | 四联观片灯 | W(1500-1650)*H(485-550)mm | 1.有效观片区域：（宽*高）56*17英寸，具备一类医疗器械备案凭证（提供相关证件复印件） 2.背部平板设计，厚度≤40mm（允许偏差±5mm）,让内部电源板及LED灯有充足空间可以散热 3.光源类型：超亮LED；芯片要求：采用知名品牌LED芯片；色温恒定：10000K以上；寿命≥10万小时 4.观片灯釆用LED背光源技术。阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90% 5.最大亮度要求：≥4000cd/㎡ 6.产品强制性亮度、均匀性、稳定性、色温等符合YY/T0610-2007 《医学影像照片观察装置通用技术条件》国家行业标准 7.电源、电压、频率：内置式电源；AC90V-240V, 50/60Hz 8.带旋钮或按键调光功能,每联独立控制，每联带有自动插片感应 功能，观察屏幕亮度调节范围：300cd/m2 -4000cd/m2以上。 9.夹片装置:采用优异的的夹片装置，能避免传统的夹片装置掉片、卡片现象 10.安装方法：挂壁式；支架式（支架为选配部件） 11.高贵大方的外观设计，面框采用优质的材料制造 12.9300K白色偏微蓝的色温，更适合于阅读和诊断胶片 13.适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钥靶乳腺医用胶片 14.观察屏材料：采用进口亚压克力透光面板，光洁度高、出光更均匀柔和；使用寿命长，不易变形和泛黄 | 台
5 | 单联移动观片灯支架 | L(420-550)*W(485-550)*H (1850-1900)mm | 1.采用优质方形钢管制作而成，静电喷涂工艺处理，长久使用不会生锈，漆层不会脱落 2.支架配套优质尼龙橡胶静音轮，对角带刹轮功能，确保驻停阅片观片灯支架不会出现摆动 3.适配于单联LED观片灯，具备一类医疗器械备案凭证（提供相关证件复印件） | 个
6 | 双联移动观片灯支架 | L(780-900)*W(485-550)*H (1850-1900)mm | 1.采用优质方形钢管制作而成，静电喷涂工艺处理，长久使用不会生锈，漆层不会脱落 2.支架配套优质尼龙橡胶静音轮，对角带刹轮功能，确保驻停阅片观片灯支架不会出现摆动 3.适配于双联LED观片灯，具备一类医疗器械备案凭证（提供相关证件复印件） | 个
7 | 三联移动观片灯支架 | L(1130-1250)*W(485-550)*H (1850-1900)mm | 1.采用优质方形钢管制作而成，静电喷涂工艺处理，长久使用不会生锈，漆层不会脱落 2.支架配套优质尼龙橡胶静音轮，对角带刹轮功能，确保驻停阅片观片灯支架不会出现摆动 3.适配于三联LED观片灯，具备一类医疗器械备案凭证（提供相关证件复印件） | 个
8 | 四联移动观片灯支架 | L(1500-1650)*W(485-550)*H (1850-1900)mm | 1.采用优质方形钢管制作而成，静电喷涂工艺处理，长久使用不会生锈，漆层不会脱落 2.支架配套优质尼龙橡胶静音轮，对角带刹轮功能，确保驻停阅片观片灯支架不会出现摆动 3.适配于四联LED观片灯，具备一类医疗器械备案凭证（提供相关证件复印件） | 个

## 包8-候诊椅
包八：候诊椅报价表
序号 | 产品名称 | 规格 | 主要技术参数 | 计量单位 | 单价(元）
1 | 半硬发泡聚氨酯两座候诊椅 | L1200±100*W660±40*H840±40mm | 1.座椅宽度：530±20 mm，座深度：450±50mm，座高度：420±20mm，座椅颜色可选 2.座背板：采用聚氨脂（PU）高分子化工原料调合，半硬发泡，密度≥370kg/m³、70 shore A≤邵氏硬度≤80 shore D，模内定型PU颜色，PU整体厚度达30mm或以上。聚氨脂（PU）内置钢架，采用厚度1.5mm以上优质冷轧钢板，油压机器配合专用模具冷压成型，连接处进行焊接 3.扶手、椅脚、横档：采用铝合金压铸成型，压铸成型后直接抛光，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，铝制厚度≥9mm。承重连接横梁采用≥2.5㎜厚度，端面直径达≥80mm优质六角钢管，横梁两端应有封口。连接紧固件应采用材质为：8.8级以上的碳钢材料 4.每个座位两边配扶手，相邻座位可共用一个扶手，扶手不分左右，扶手的安装不应影响座椅的宽度空间 5.椅腿底部附有橡塑垫以防损坏地面、防滑 | 组
2 | 半硬发泡聚氨酯三座候诊椅 | L1800±150*W660±40*H840±40mm | 1.座椅宽度：530±20 mm，座深度：450±50mm，座高度：420±20mm，座椅颜色可选 2.座背板：采用聚氨脂（PU）高分子化工原料调合，半硬发泡，密度≥370kg/m³、70 shore A≤邵氏硬度≤80 shore D，模内定型PU颜色，PU整体厚度达30mm或以上。聚氨脂（PU）内置钢架，采用厚度1.5mm以上优质冷轧钢板，油压机器配合专用模具冷压成型，连接处进行焊接 3.扶手、椅脚、横档：采用铝合金压铸成型，压铸成型后直接抛光，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，铝制厚度≥9mm。承重连接横梁采用≥2.5㎜厚度，端面直径达≥80mm优质六角钢管，横梁两端应有封口。连接紧固件应采用材质为：8.8级以上的碳钢材料 4.每个座位两边配扶手，相邻座位可共用一个扶手，扶手不分左右，扶手的安装不应影响座椅的宽度空间 5.椅腿底部附有橡塑垫以防损坏地面、防滑 | 组
3 | 半硬发泡聚氨酯四座候诊椅 | L2400±200*W660±40*H840±40mm | 1.座椅宽度：530±20 mm，座深度：450±50mm，座高度：420±20mm，座椅颜色可选 2.座背板：采用聚氨脂（PU）高分子化工原料调合，半硬发泡，密度≥370kg/m³、70 shore A≤邵氏硬度≤80 shore D，模内定型PU颜色，PU整体厚度达30mm或以上。聚氨脂（PU）内置钢架，采用厚度1.5mm以上优质冷轧钢板，油压机器配合专用模具冷压成型，连接处进行焊接 3.扶手、椅脚、横档：采用铝合金压铸成型，压铸成型后直接抛光，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，铝制厚度≥9mm。承重连接横梁采用≥2.5㎜厚度，端面直径达≥80mm优质六角钢管，横梁两端应有封口。连接紧固件应采用材质为：8.8级以上的碳钢材料 4.每个座位两边配扶手，相邻座位可共用一个扶手，扶手不分左右，扶手的安装不应影响座椅的宽度空间 5.椅腿底部附有橡塑垫以防损坏地面、防滑 | 组
4 | 插电电器配件 |  | 1.具有钢制独立管线槽，额定电压为220V，额定电流为10A，配有USB插口≥2个 | 套
5 | 冷轧钢板两座候诊椅 | L1200±100*W660±40*H840±40mm | 1.座椅宽度：530±20 mm，座深度：450±50mm，座高度：420±20mm 2.座背板：采用冷轧钢板冲压、焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、高温锔炉等工序，表面经喷粉处理 3.扶手、椅脚、椅座托架、接头扣件：采用优质铝合金经模具压铸成型，表面经喷粉处理 4.横管：采用无缝钢管切割成型，表面经喷粉处理 5.圆封盖：ABS工程塑料经模具压注成型 6.每个座位两边配扶手，相邻座位可共用一个扶手，扶手不分左右，扶手的安装不应影响座椅的宽度空间 7.椅腿底部附有橡塑垫以防损坏地面、防滑 | 组
6 | 冷轧钢板三座候诊椅 | L1800±150*W660±40*H840±40mm | 1.座椅宽度：530±20 mm，座深度：450±50mm，座高度：420±20mm 2.座背板：采用冷轧钢板冲压、焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、高温锔炉等工序，表面经喷粉处理 3.扶手、椅脚、椅座托架、接头扣件：采用优质铝合金经模具压铸成型，表面经喷粉处理 4.横管：采用无缝钢管切割成型，表面经喷粉处理 5.圆封盖：ABS工程塑料经模具压注成型 6.每个座位两边配扶手，相邻座位可共用一个扶手，扶手不分左右，扶手的安装不应影响座椅的宽度空间 7.椅腿底部附有橡塑垫以防损坏地面、防滑 | 组
7 | 冷轧钢板四座候诊椅 | L2400±200*W660±40*H840±40mm | 1.座椅宽度：530±20 mm，座深度：450±50mm，座高度：420±20mm 2.座背板：采用冷轧钢板冲压、焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、高温锔炉等工序，表面经喷粉处理 3.扶手、椅脚、椅座托架、接头扣件：采用优质铝合金经模具压铸成型，表面经喷粉处理 4.横管：采用无缝钢管切割成型，表面经喷粉处理 5.圆封盖：ABS工程塑料经模具压注成型 6.每个座位两边配扶手，相邻座位可共用一个扶手，扶手不分左右，扶手的安装不应影响座椅的宽度空间 7.椅腿底部附有橡塑垫以防损坏地面、防滑 | 组

## 包9-货架
包九：货架报价表
序号 | 产品名称 | 规格 | 主要技术参数 | 计量单位 | 单价(元）
1 | 四层货架（主架）1 | L1200*W600*H2000mm | 1.材质：优质冷轧钢 2.参数要求：立柱(55mm*45mm)(±5mm)*T1.5mm，托臂T1.5mm，前板 T1.5mm,层板 T0.8mm 3. 工艺：冲压成型、焊接，表面经过脱脂磷化处理后静电粉末喷涂，耐腐蚀 4. 承重：货架整体承重不低于900kg，每层层板承重≥150kg 5. 其他要求：每块层板用板压制而成，加强筋二条；底层距地面150～200mm，除顶层、底层固定外，其它层板均可调节间距 | 个
2 | 四层货架（主架）2 | L1500*W600*H2000mm | 1.材质：优质冷轧钢 2.参数要求：立柱(55mm*45mm)(±5mm)*T1.5mm，托臂T1.5mm，前板 T1.5mm,层板 T0.8mm 3. 工艺：冲压成型、焊接，表面经过脱脂磷化处理后静电粉末喷涂，耐腐蚀 4. 承重：货架整体承重不低于900kg，每层层板承重≥150kg 5. 其他要求：每块层板用板压制而成，加强筋二条；底层距地面150～200mm，除顶层、底层固定外，其它层板均可调节间距 | 个
3 | 四层货架（主架）3 | L1800*W600*H2000mm | 1.材质：优质冷轧钢 2.参数要求：立柱(55mm*45mm)(±5mm)*T1.5mm，托臂T1.5mm，前板 T1.5mm,层板 T0.8mm 3. 工艺：冲压成型、焊接，表面经过脱脂磷化处理后静电粉末喷涂，耐腐蚀 4. 承重：货架整体承重不低于900kg，每层层板承重≥150kg 5. 其他要求：每块层板用板压制而成，加强筋二条；底层距地面150～200mm，除顶层、底层固定外，其它层板均可调节间距 | 个
4 | 四层货架（副架）1 | L1200*W600*H2000mm | 1.材质：优质冷轧钢 2.参数要求：立柱(55mm*45mm)(±5mm)*T1.5mm，托臂T1.5mm，前板 T1.5mm,层板 T0.8mm 3. 工艺：冲压成型、焊接，表面经过脱脂磷化处理后静电粉末喷涂，耐腐蚀 4. 承重：货架整体承重不低于900kg，每层层板承重≥150kg 5. 其他要求：每块层板用板压制而成，加强筋二条；底层距地面150～200mm，除顶层、底层固定外，其它层板均可调节间距 | 个
5 | 四层货架（副架）2 | L1500*W600*H2000mm | 1.材质：优质冷轧钢 2.参数要求：立柱(55mm*45mm)(±5mm)*T1.5mm，托臂T1.5mm，前板 T1.5mm,层板 T0.8mm 3. 工艺：冲压成型、焊接，表面经过脱脂磷化处理后静电粉末喷涂，耐腐蚀 4. 承重：货架整体承重不低于900kg，每层层板承重≥150kg 5. 其他要求：每块层板用板压制而成，加强筋二条；底层距地面150～200mm，除顶层、底层固定外，其它层板均可调节间距 | 个
6 | 四层货架（副架）3 | L1800*W600*H2000mm | 1.材质：优质冷轧钢 2.参数要求：立柱(55mm*45mm)(±5mm)*T1.5mm，托臂T1.5mm，前板 T1.5mm,层板 T0.8mm 3. 工艺：冲压成型、焊接，表面经过脱脂磷化处理后静电粉末喷涂，耐腐蚀 4. 承重：货架整体承重不低于900kg，每层层板承重≥150kg 5. 其他要求：每块层板用板压制而成，加强筋二条；底层距地面150～200mm，除顶层、底层固定外，其它层板均可调节间距 | 个
7 | 货架层板（包含2块托臂）1 | L1200*W600 | 1.材质：优质冷轧钢 2.层板T0.8mm，每层层板承重≥150kg | 层
8 | 货架层板（包含2块托臂）2 | L1500*W600 | 1.材质：优质冷轧钢 2.层板T0.8mm，每层层板承重≥150kg | 层
9 | 货架层板（包含2块托臂）3 | L1800*W600 | 1.材质：优质冷轧钢 2.层板T0.8mm，每层层板承重≥150kg | 层

## 包10-静态防褥疮床垫
包十：静态防褥疮床垫报价表
序号 | 产品名称 | 规格 | 主要技术参数 | 计量单位 | 单价(元）
1 | 静态防褥疮床垫 | 1950*830*90mm | 1.具备一类医疗器械备案凭证（提供相关证件复印件） 2.床垫采用硅胶及多层渗胶高、中、低高性能优质功能海绵制成 3.床垫两侧加硬，中间软硬适中，可保证使用病人均可得到舒适安全的体压分散效果，并可防止床边滚跌落意外的发生 4.床垫内部表层采用柔软的中反弹海绵材料，便于病人身体贴合，可通过有效增大接触面积，分散体重压力，保证血液的正常流动通，有效预防局部组织因长时间受压而出现褥疮 5.表层垫罩：具有防水、拨水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏 | 张
2 | 静态防褥疮床垫 | 1950*910*90mm | 1.具备一类医疗器械备案凭证（提供相关证件复印件） 2.床垫采用硅胶及多层渗胶高、中、低高性能优质功能海绵制成 3.床垫两侧加硬，中间软硬适中，可保证使用病人均可得到舒适安全的体压分散效果，并可防止床边滚跌落意外的发生 4.床垫内部表层采用柔软的中反弹海绵材料，便于病人身体贴合，可通过有效增大接触面积，分散体重压力，保证血液的正常流动通，有效预防局部组织因长时间受压而出现褥疮 5.表层垫罩：具有防水、拨水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏 | 张